## Лист1
№лота | МНН | Техническое описание | Ед.изм. | Кол-ва. | Предельная цена Приказ МЗ РК | СУММА выделенная по лоту тенге | Победитель | Обоснование отклонения и заключение ОИ | Заключить договор с победителем, Заключить договор ОИ, не состоялся | Второй победитель по итогам | Цена победителя | Цена второго победителя наименьшая после цены, предложенной победителем | общая сумма победителя | ТОО "Аsia Med Engineering" | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | ТОО "А-37" | ТОО "МедКор" | ТОО "ImportMed" | ТОО "Clever Medical" | ТОО "PNJ Company" | ТОО "Өрлеу" | ТОО "Global MedPharm" | ТОО "КАМЕЯ Pharm Group" | ТОО "Жаңа Мед" | ТОО "Виза Медплюс" | ТОО "Dives" | ТОО "Terraniolla" | ТОО "Олива" | ТОО "Kaz-pharm (Каз фарм)" | ТОО "Фарм Гранд" | ТОО "TeDeCo" | ТОО "AB-Service Company" | ИП Medger | ТОО "MST Synergy"
1 | Ножка бедренная для тотального эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации | Ножка: Первичные до 12 типоразмеров. Стандартные, укороченные. Покрытия: гидроксиапатитовое (ГА), ГА+ титановое напыление (Ti), пескоструйное (ПО). С воротником и без. Первичная цементная – из нержавеющей стали ISO5832-9 (НС). Шеечный угол 128. Длина с ГА стандартной 110-190 мм, Латерализованной 130-190 мм. Длина укороченной 95-142 мм. Длина ножки с Ti +Га 110-170/120-170 мм; с ПО 115 -190 мм; цементной 120-160/ 155 мм. Длина шейки с 10 по 20 размер неизменна, с 7 по 9 на 3.5 мм короче. Ревизионные, бесцементные покрытие Ti + ГА. С дистальным блокированием (210-320 мм) и с дистальной прорезью (200-240 мм). 6 типоразмеров. Конус 12/14. | шт | 10 | 199050 | 1990500 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 197035 | 198050 | 1970350 |  | 197035 | 198050
2 | Головка бедренная для тотального эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации | Головка эндопротеза: конус 12/14, Из нержавеющей стали. 28 мм: -7,-3.5,0,+3.5,+7,+10.5. 32 и 36 мм):-4,0,+4,+8. | шт | 10 | 46425 | 464250 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 45965 | 46400 | 459650 |  | 45965 | 46400
3 | Бедренный компонент для тотального эндопротеза коленного сустава | Материал: Кобальтохромовый сплав. Версия: С сохранением задней крестообразной связки. Форма: Анатомическая (правый и левый). Единый радиус в сагиттальной плоскости в угловом диапазоне движений от 10 до 110 градусов. Анатомически изогнутая борозда под надколенник. Передний фланец отклонен вперед под углом 7 градусов. Задние мыщелки укорочены. На задней поверхности дистальных мыщелков имеются деротационные ножки. Типоразмеры: 8 типоразмеров для правого и левого компонентов. Медиально-латеральный размер от 59 до 80 мм, передне-задний размер от 53 до 75 мм. Толщина дистального и заднего фланцев 8,5 мм. Тип фиксации: цементная | шт | 48 | 255449 | 12261552 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 252920 | 253000 | 12140160 |  | 252920 | 253000
4 | Большеберцовый компонент для тотального коленного сустава | Материал: Кобальтохромовый сплав. Форма: Универсальный для правого и левого суставов. Основание имеет срединный деротационный выступ для центрирования и фиксации вкладыша. Ножка имеет килевидную форму со ступенчатыми боковыми крыльями без центрального цилиндрического стержня. Типоразмеры: 8 типоразмеров. Передне-задние размеры основания: 40, 42, 44, 46, 49, 52, 56, 60 мм. Медиально-латеральные размеры основания: 61, 64, 67, 70, 74, 77, 80, 85 мм. Высота основания: 3,2 мм. Толщина киля: от 2,6 до 3,6 мм. Медиально-латеральные размеры киля: от 40 до 58 мм. Высота киля: от 28 до 39 мм. Тип фиксации: цементная | шт | 48 | 128946 | 6189408 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 127670 | 128046 | 6128160 |  | 127670 | 128046
5 | Вкладыш большеберцовый для тотального эндопротеза коленного сустава | Тип: Фиксированный. Механизм фиксации: Импакционное защелкивание на большеберцовом компоненте. Стабилизация сустава: Мыщелковая, за счет увеличенной высоты переднего края основания. Геометрия артикуляционной части позволяет использовать компонент как при сохранении задней крестообразной связки, так и без сохранения задней крестообразной связки, а также при функциональной недостаточности задней крестообразной связки для задней стабилизации. Типоразмеры: 8 типоразмеров в зависимости от типоразмера большеберцового компонента. Толщина вкладыша с учетом толщины основания большеберцового компонента: 9, 11, 13, 16, 19 мм для каждого типоразмера. | шт | 48 | 97823 | 4695504 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 96855 | 97025 | 4649040 |  | 96855 | 97025
6 | Чашка для тотального эндопротеза тазобедренного сустава цементной фиксации | Материал – сверхвысокомолекулярный полиэтилен с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2/28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 150 Рентгенконтрастное кольцо НС. | шт | 10 | 62367 | 623670 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 61750 | 62307 | 617500 |  | 61750 | 62307
7 | Биполярная головка для тотального эндопротеза тазобедренного сустава цементной и бесцементной фиксации | Материал: Кобальтохромовый сплав, ультравысокомолекулярный полиэтилен. Покрытие: Наружная поверхность имеет ультраполировку. Диаметр: 28 мм. Диаметр внешний: в диапазоне от 36 мм до 72 мм с шагом в 2-4 мм для диаметров от 36 до 40 мм и от 61 до 72 мм.Для основного диапазона от 41 до 61 мм шаг между типоразмерами 1 мм | шт | 20 | 100939 | 2018780 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 99940 | 100030 | 1998800 |  | 99940 | 100030
8 | Ножка бедренная дистальная для ревизионного эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации | Ревизионная модульная ножка бесцементной фиксации, изготовлена из титанового сплава TiAl6V ISO5832-3. Дистальный компонент (ножка): прямая (115, 145 и 175 мм) и изогнутая (205 мм). Диаметр от 10 до 20 мм с шагом в 2 мм. Поверхность с пескоструйной обработкой. Изогнутая ножка имеет вариант с отверстиями для дистального блокирования. | шт | 1 | 193750 | 193750 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 191250 | 192050 | 191250 |  | 191250 | 192050
9 | Модульное тело для ревизионного эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации | Проксимальный компонент(метафиз): шеечный угол 1300. 4 варианта длины (65,75,85,95 мм). Имеет покрытие: Ti + ГА. Диаметр в дистальной части 20 мм. Офсет с головкой +0 – 43 мм. Имеет резьбовые отверстия на латеральной поверхности для фиксации прижимной (вертельной) пластины. | шт | 1 | 410945 | 410945 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 406875 | 410000 | 406875 |  | 406875 | 410000
10 | Головка бедренная 36 мм для ревизионного эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации | конус 12/14, Из НС, CoCr. 28 мм: -7,-3.5,0,+3.5,+7,+10.5. 32 и 36 мм):-4,0,+4,+8. Керамические: 28мм -3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. | шт | 1 | 111857 | 111857 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 110750 | 111800 | 110750 |  | 110750 | 111800
11 | Чашка для ревизионного эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации | Материал: титановый сплав, пористая поверхность - коммерчески чистый титан. Форма: Полусферическая. На полюсе имеется резьбовое отверстие для фиксации импактора. В экваториальной части внутренней поверхности имеется циркулярная борозда для фиксации вкладыша без дополнительного металлического блокировочного кольца. Покрытие: Поверхность, контактирующая с костью, имеет однородную высокопористую трехмерную структуру. Средняя пористость составляет 70%, средний диаметр пор составляет 300 микрометров. Тип фиксации: Первичная бесцементная фиксация по типу пресс-фит с возможностью дополнительной фиксации спонгиозными винтами у вариантов, предусматривающих наличие отверстий для винтовой фиксации. Вторичная фиксация за счет остеоинтеграции. Типоразмеры: 12 типоразмеров в диапазоне от 44 мм до 66 мм с шагом 2 мм. Варианты: Без отверстий, с секторным расположением 3 отверстий, с секторным расположением 5 отверстий | шт | 1 | 313403 | 313403 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 310300 | 313003 | 310300 |  | 310300 | 313003
12 | Вкладыш для ревизионного эндопротеза тазобедренного сустава бесцементной фиксации | Вкладыш должен быть выполнен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена повышенной износостойкости с большим количеством поперечных связей. В процессе производства полиэтилен должен последовательно, троекратно подвергаться воздействию гамма излучения в дозе не менее 3 Мрад (суммарная доза не менее 9 Мрад) и нагреванию до температуры в 130 градусов (ниже точки плавления!) для формирования большого количества поперечных связей и элиминации свободных радикалов. Плотность поперечных связей (кросс-линк) в полиэтилене должна быть не ниже 0.28±0.03 моль/дм-3. Концентрация свободных радикалов в полиэтилене должна быть не более9±2 х 1014 спинов/g-1. Вкладыш должен иметь 12 углублений по периферии для большей ротационной стабильности. | шт | 1 | 116655 | 116655 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 115500 | 116050 | 115500 |  | 115500 | 116050
13 | Ревизионная ножка цементной фиксации | Ревизионная бедренная ножка цементной фиксации Форма классическая, с двойным клином, безворотничковая, со сглаженным наружно-проксимальным плечом. Материал – нержавеющая сталь Ortinox. Шеечный угол – 125 градусов. Обработка ножки – полировка. Для техники без удаления цементной мантии старого эндопротеза должна предлагаться ножка длиной 125 мм и с офсетом 44 мм. Длинные ножки цельноклиновидные, длиной 205 мм и клиновидные с круглой дистальной частью – 200,220,240, 260 мм. Варианты офсета ножки 37,5 мм, 44 мм. Конус для головки V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Централизатор - 2 в комплекте с каждой ножкой. Один - с центрующими лепестками, второй - без. Материал централизатора: полиметилметакрилат (PMMA). | шт | 1 | 399125 | 399125 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 387500 | 390000 | 387500 |  | 387500 | 390000
14 | Бедренный компонент для ревизионного эндопротеза коленного сустава | Материал: Кобальтохромовый сплав. Форма:Анатомическая (правый и левый). Единый радиус в сагиттальной плоскости в угловом диапазоне движений от 10 до 110 градусов. Анатомически изогнутая борозда под надколенник. Передний фланец отклонен вперед под углом 7 градусов. Задние мыщелки укорочены. На задней поверхности дистальных и задних мыщелков имеются отверстия для опциональной фиксации модульных аугментов. В межмыщелковом отделе имеется закрытый функциональный бокс для центрального выступа на полиэтиленовом вкладыше. Высота бокса – 23 мм, ширина бокса 20,8 мм. На задней поверхности основания в межмыщелковой зоне имеется выступ в виде полого стержня с внутренней резьбой для фиксации офсетного адаптора или интрамедуллярной ножки путем резьбового соединения. Тип: С замещением задней крестообразной связки. Типоразмеры: 8 типоразмеров для правого и левого компонентов. Медиально-латеральный размер от 59 до 80 мм, передне-задний размер от 53 до 75 мм. Толщина дистального и заднего фланцев 8,5 мм. Тип фиксации: цементная | шт | 2 | 450308 | 900616 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 445850 | 450300 | 891700 |  | 445850 | 455050
15 | Большеберцовый компонент для ревизионного эндопротеза коленного сустава | Материал: Кобальтохромовый сплав. Форма: Универсальный для правого и левого суставов. Верхняя поверхность основания имеет срединный деротационный выступ для центрирования и фиксации вкладыша. В центральной части деротационного выступа имеется отверстие для фиксации стабилизирующего металлического штифта. Нижняя поверхность основания имеет центральный выступ в виде полого стержня с внутренней резьбой для фиксации офсетного адаптера или интрамедуллярной ножки путем резьбового соединения. Ротационная стабилизация достигается за счет ножки килевидной формы со ступенчатыми боковыми выступами. На задней поверхности ступенчатых боковых выступов имеются пазы для опциональной фиксации модульных аугментов путем нерезьбового соединения. Типоразмеры: 8 типоразмеров. Передне-задние размеры основания: 40, 42, 44, 46, 49, 52, 56, 60 мм. Медиально-латеральные размеры основания: 61, 64, 67, 70, 74, 77, 80, 85 мм. Высота основания: 3,2 мм, высота киля 20 мм. Медиально-латеральные размеры киля: от 40 до 58 мм. Тип фиксации: цементная | шт | 2 | 228058 | 456116 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 225800 | 228000 | 451600 |  | 225800 | 228000
16 | Большеберцовый вкладыш для ревизионного эндопротеза коленного сустава | Материал: Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Форма: Универсальный для правого и левого суставов. Верхняя поверхность вкладыша имеет форму сферической дуги. Дизайн большеберцового вкладыша ограничивает ротационную подвижность бедренного компонента в пределах ±7 градусов, вальгус-варусную подвижность в пределах ±2 градусов. В центре вкладыша имеется стабилизационный выступ. Стабилизационный выступ имеет высоту 25,6 мм, медио-латеральный размер 15,6 мм. В центральной части стабилизационного выступа имеется сквозное вертикальное отверстие для металлического армирующего штифта (идет в комплекте со вкладышем, не имеет резьбы, устанавливается импакционным способом). В переднем верхнем отделе вкладыша имеется углубление по центру. Задне-верхние края вкладыша скошены. На передней нижней поверхности имеется металлический проволочный фиксатор для блокировки вкладыша на большеберцовом компоненте. Тип: Фиксированный с замещением задней крестообразной связки. Типоразмеры: 8 типоразмеров в зависимости от типоразмера большеберцового компонента Толщина вкладыша с учетом толщины основания большеберцового компонента: 9, 11, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 мм. Механизм фиксации: Импакционное защелкивание на большеберцовом компоненте | шт | 2 | 160085 | 320170 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 158500 | 160000 | 317000 |  | 158500 | 160000
17 | Бедренный дистальный опорный блок для ревизионного эндопротеза коленного сустава | Материал: Кобальтохромовый сплав. Форма:Анатомическая (левый и правый), трапецевидная, асимметричная, в центральной части имеется отверстие для блокирующего винта. Фиксация: На кости - цементная, к бедренному компоненту - с помощью блокирующего винта. Покрытие: Пескоструйная обработка всей поверхности, нанесенная абразивным материалом. Толщина: 5 мм, 10 мм, и 15 мм. Типоразмеры: 8 типоразмеров в зависимости от типоразмера бедренного компонента. | шт | 2 | 85547 | 171094 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 84700 | 85040 | 169400 |  | 84700 | 85040
18 | Бедренный задний опорный блок для ревизионного эндопротеза коленного сустава | Материал: Кобальтохромовый сплав. Форма: Прямоугольная, симметричная, с закругленной задней частью, соответствующей геометрии заднего мыщелка бедренного компонента, в центральной части имеется отверстие для блокирующего винта. Фиксация: На кости - цементная, к бедренному компоненту - с помощью блокирующего винта. Покрытие: Пескоструйная обработка всей поверхности, нанесенная абразивным материалом. Толщина: 5 мм и 10 мм. Типоразмеры: 8 типоразмеров в зависимости от типоразмера бедренного компонента. | шт | 2 | 88880 | 177760 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 88000 | 88800 | 176000 |  | 88000 | 88800
19 | Большеберцовый опорный блок для ревизионного эндопротеза коленного сустава | Материал: Кобальтохромовый сплав. Форма: полулунная, на боковой поверхности имеется линейный паз для крыла деротационного киля большеберцового компонента, в задней части имеется блокирующий безрезьбовой винт. Фиксация: На кости - цементная, к большеберцовому компоненту - с помощью блокирующего безрезьбового винта. Покрытие: пескоструйная обработка всей поверхности, нанесенная абразивным материалом. Толщина: 5 мм, 10 мм. Типоразмеры: 8 типоразмеров в зависимости от типоразмера большеберцового компонента, в том числе в зависимости от стороны тела: левый/медиальный, правый/латеральный, правый /медиальный, левый/латеральный. | шт | 2 | 291385 | 582770 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 288500 | 291000 | 577000 |  | 288500 | 291000
20 | Удлинитель ножки для ревизионного эндопротеза коленного сустава | Материал: Кобальтохромовый сплав. Форма: Прямая, цилиндрическая, конусовидная в дистальной части, с продольными бороздами. Конечная часть прокимального отдела имеет наружную резьбу для соединения с бедренным/большеберцовым компонентом, офсетным адаптером или удлинняющим модулем. Характеристики: универсальная для интрамедуллярного канала бедренной и большеберцовой костей. Типоразмеры: длина (мм): 50 мм, 100 мм, 150 мм; диаметр (мм): 9мм, 12 мм, 15мм. Тип фиксации: Костная фиксация - цементная (интрамедуллярно). К тибиальному или бедренному компоненту, офсетному адаптеру, удлиняющему модулю - резьбовое соединение. | шт | 2 | 158570 | 317140 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 157000 | 158070 | 314000 |  | 157000 | 158070
21 | Офсетный адаптер для ревизионного эндопротеза коленного сустава | Материал: Кобальтохромовый сплав. Форма: цилиндрическая, эксцентрическая. Конечная часть прокимального отдела имеет наружную резьбу для соединения с бедренным/большеберцовым компонентом. Конечная часть дистального отдела имеет внутреннюю резьбу для соединения с интрамедуллярной ножкой. Характеристики: Универсальная для интрамедуллярного канала бедренной и большеберцовой костей. Типоразмеры: Длина: 25 мм. Офсет: 2 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм. Тип фиксации: резьбовое соединение | шт | 2 | 207403 | 414806 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 205350 | 206400 | 410700 |  | 205350 | 206400
22 | Чашка с двойной мобильностью безцементной фиксации | Материал – нержавеющая стать, сплав M30NW (ISO 5832-9). Обработка внешней поверхности: титановое напыление с нанесением поверх него гидроксиапатитового покрытия. Периферия чашки имеет некоторое расширение и циркулярные и радиальные бороздки, создающие дополнительную макротекстру для повышения площади контакта с костью. Чашка не имеет отверстий для винтов. Лицевая сторона имеет скошенный край. Центр ротации медиализирован. Диаметр 42-64 мм с шагом в 2 мм. Изготовлен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (ISO 5831-1 и 2). Для головок 22.2 и 28 мм. Имеет скошенную внутреннюю кромку. | шт | 1 | 228866 | 228866 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 222200 | 225060 | 222200 |  | 222200 | 225060
23 | Чашка с двойной мобильностью цементной фиксации | Материал – нержавеющая стать, сплав M30NW (ISO 5832-9). Обработка внешней поверхности: высокая степень полировки, циркулярные и радиальные бороздки для повышения площади контакта с цементом. Внутренняя поверхность и край – высокая степень полировки. Лицевая сторона имеет скошенный край. Центр ротации медиализирован. Диаметр 42-62 мм с шагом в 2 мм. Изготовлен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (ISO 5831-1 и 2), для головок 22.2 и 28 мм. Имеет скошенную внутреннюю кромку. | шт | 1 | 166860 | 166860 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 162000 | 166000 | 162000 |  | 162000 | 166000
24 | Вкладыш для чашки с двойной мобильностью цементной и бесцементной фиксации | Вкладыш. Диаметр 42-62 мм с шагом в 2 мм. Изготовлен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (ISO 5831-1 и 2), для головок 22.2 и 28 мм. Имеет скошенную внутреннюю кромку. | шт | 2 | 72100 | 144200 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 70000 | 72000 | 140000 |  | 70000 | 72000
25 | Система для пульсирующей промывки кости | Пульс-лаваж система Рукоятка: электропитание 12 В от 8-ми элементов питания типа АА. Масса (рукоятка + трубки + элементы питания) 0,77 кг. Применяется в травматологии - ортопедии для промывки кости и в гнойной хирургии для очистки ран. Состоит из рукоятки, в которой находится нагнетающий насос, блока с элементами питания и различных сменных насадок для ирригации/аспирации. Регулировка мощности потока осуществляется с помощью рычага, расположенного непосредственно на рукоятке. Клавиша фиксации в состоянии максимальной мощности потока. Устройство быстрой смены насадок. Наличие на трубке отсоса блокирующего зажима. Давление потока зависит от типа подключаемой насадки и составляет до не менее 1,03 бар. Скорость потока зависит от типа подключаемой насадки и составляет от 771 мл/мин до 1350мл/мин. Минимальный рабочий комплект поставляется в одной упаковке в стерильном виде. Размеры рукоятки 127 х 184,2 х 31,2 мм. Поставляется в стерильном виде в упаковке по 6 штук. Предназначено для одноразового использования. Соответствует требованиям безопасности IEC 60601-1, EMC IEC 60601-1-2. Тип оборудования B. Защита от проникновения воды IPX0 - обычное оборудование. В комплекте с наконечником для чистки кости. Максимальный поток 600 мл/мин, максимальное давление 22 - 40,7 PSI. Наконечник: щетка для канала бедренной кости. Функция аспирации. Функция ирригации. Максимальный поток не менее 771 мл/мин, в упаковке 12шт, стерильные, одноразовые. | шт | 6 | 24669 | 148014 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 23950 | 24600 | 143700 |  | 23950 | 24600
26 | Антимикробная стерильная разрезаемая операционная пленка размером 56смх45см | Антимикробная стерильная разрезаемая операционная пленка для долгосрочных операций с йодофором, оранжевого цвета, воздухопроницаемые, высокоадгезивные, размером 56смх45см. Индивидуально упакован в герметично закрытую вакуумную упаковку из фольги, максимально предельное значение вакуумного давления для упаковки составляет 15inHgA. | шт | 30 | 8600 | 258000 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 8595 | 8599 | 257850 |  | 8595 | 8599
27 | Дрель ортопедическая аккумуляторная модель | Дрель ортопедическая аккумуляторная модель GDG-I Дрель аккумуляторная, канюлированная управление на рукоятке, с плавной регулировкой скорости силой нажатия. Режимы вперед, назад, осциляторный, безопасный. Не требует отдельных насадок для дрели и римера (переключение режима дрель/ример на рукоятке), максимальная скорость в режиме дрели 1200 об/мин.в режиме римера 270 об/мин, Мощность в режиме римера 16,95 N/m Установка насадки в любом положении(360˚) Вес 1,4кг. Высота (с батареей) - 8,6 дюймов (219 мм), Ширина – 1,5 дюйма (38 мм), Длина – 6,0 дюймов (153 мм) | Шт. | 1 | 1312500 | 1312500 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 1250000 | 1300000 | 1250000 |  | 1250000 | 1300000
28 | Пила ортопедическая аккумуляторная | Пила ортопедическая аккумуляторная GDG-II Пила сагиттальная, аккумуляторная управление одной клавишей на рукоятке, 2 режима скорости: 12000 и 1000 циклов в минуту, бесключевое крепление лезвий,возможность фиксации лезвия в различных положениях по оси, с шагом 45˚, амплитуда движений 5˚, вес 1,45кг высота 216 мм, [8,5 дюймов] (с батареей), ширина 38 мм [1,50 дюйма], длина 163 мм [6,4 дюйма] | Шт. | 1 | 1312500 | 1312500 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 125000 | 1300000 | 125000 |  | 125000 | 1300000
29 | Зарядное устройство | Зарядное устройство GDG-I Устройство зарядное универсальное от сети 220V, возможность одновременной зарядки до 2х аккумуляторов, отражение цикла зарядки на дисплее, отдельном для каждого гнезда, цикл зарядки включает в себя изначальную полную разрядку батареи, для предотвращения эффекта "памяти". Возможность зарядки не стерилизуемого аккумулятора в асептическом блоке и отдельно от него. Дисплей: жидкокристаллический монохромный, цвет подсветки – синий. Электрические характеристики: Вход: 230 В, 0.9 А, 50-60 Гц, Выход: открытый контур 20 В. Механические характеристики: Габариты: высота не более 110,2 мм, ширина не более 240,5 мм, длина не более 240 мм, вес не более 1,7 кг. | Шт. | 1 | 157500 | 157500 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 150000 | 155000 | 150000 |  | 150000 | 155000
30 | Батарея большая | Батарея аккумуляторная большая для системы хирургической. Материал: литий-ионный (Li-Ion). Должен иметь световой индикатор на аккумуляторе, сообщающий о практически полном разряде батареи. Заряженный аккумулятор должен удерживать не менее 90% заряда в течение 10 суток. Должен обеспечить 26,5 минут непрерывной работы при лёгкой нагрузке (5A), 8,8 мин при средней (15 А), 4,4 мин при тяжёлой (30 А). Вольтаж: 12,6 В, Емкость: не менее 2,2 А-ч, Запоминающие устройства в батарее: микрочип, запоминающий количество циклов перезарядок. Имеет встроенную светодиодную индикацию текущей ёмкости батареи. Крепление: защелкивающийся механизм трехзубой формы, с закрепляющей "лапкой" чёрного цвета. Размеры аккумулятора: Длина: не более 84 мм, Ширина: не более 71 мм, Высота: не более 76 мм, Масса: не более 410 г. | Шт. | 4 | 196875 | 787500 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 187500 | 190000 | 750000 |  | 187500 | 190000
31 | Кейс для батареи большой | Чехол, стерилизуемый для не стерилизуемого большого аккумулятора, изготовлена из термостойкого пластика, черного цвета, имеет салазки для быстрого соединения с рукоятками. Герметично закрывающийся. Корпус и крышка чехла выполнены из термостойкого пластика. Отсутствие соединительных проводов внутри корпуса (контакт от аккумулятора передается посредством цельно металлической пластины, что исключает возможность повреждения паяных и других дополнительных соединений. Металлический, стойкий к обработке рычаг, открывающий и закрывающий крышку контейнера, уплотняющая термостойкая резиновая лента. Крепление - защелкивающийся механизм трехзубой формы, с закрепляющей "лапкой". Размеры : длина- 95 мм, ширина- 74,4 мм, высота- 100,8 мм, масса- 0,24 кг. | Шт. | 2 | 105000 | 210000 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 100000 | 104500 | 200000 |  | 100000 | 104500
32 | Канал стерилизационный большой | Предназначен для установки модуля питания в кейс для батареи в асептических условиях. Габариты: высота не более 37 мм, ширина не более 103,5 мм, длина не более 150,2 мм, вес не более 0,077 кг. | Шт. | 2 | 19688 | 39376 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 18750 | 19600 | 37500 |  | 18750 | 19600
33 | Патрон дрели | Патрон должен быть с быстрым бесключевым соединением. Количество граней хвостовика: не менее 6, количество специальных прорезей для более надежной и точной фиксации хвостовика патрона в дрели: не менее 6, наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадения патрона. | Шт. | 1 | 118125 | 118125 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 112500 | 115125 | 112500 |  | 112500 | 115125
34 | Насадка 1/4” | Патрон с ключевым соединением до 8мм, 3-х кулачковый механизм фиксации. Возможность фиксации любых сверл диаметром до 8 мм. Количество зубцов фиксационного механизма: не менее 31, количество граней хвостовика: не менее 6. Количество специальных прорезей для более надежной и точной фиксации хвостовика патрона в дрели: не менее 6. Наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадения патрона. | Шт. | 1 | 118125 | 118125 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 112500 | 115125 | 112500 |  | 112500 | 115125
35 | Насадка быстроразъемная | Патрон HUDSON должен быть с быстрым бесключевым соединением. Количество граней хвостовика: не менее 6, количество специальных прорезей для более надежной и точной фиксации хвостовика патрона в дрели: не менее 6, наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадения патрона. | Шт. | 1 | 118125 | 118125 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 112500 | 115125 | 112500 |  | 112500 | 115125
36 | Насадка со спицей Киршнера размер: 0.7-2.0mm | Канюлированный, фиксируется на дрели автоматически без ключа. Насадка оснащается специальным рычагом для перехватывания спицы, фиксация спицы без ключа. Наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадания патрона. Диаметр фиксируемой спицы- 0,7-1,8 мм. Передаточное отношение 1:1. Габариты: диаметр не более 26 мм, длина не более 88 мм, вес не более 0,27 кг. Материал изготовления: нержавеющая сталь. | Шт. | 1 | 459375 | 459375 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 437500 | 450075 | 437500 |  | 437500 | 450075
37 | Насадка со спицей Киршнера размер: 2.0-3.2mm | Канюлированный, фиксируется на дрели автоматически без ключа. Насадка оснащается специальным рычагом для перехватывания спицы, фиксация спицы без ключа. Наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадания патрона. Диаметр фиксируемой спицы- 2-3,2 мм. Передаточное отношение 1:1. Габариты: диаметр не более 26 мм, длина не более 88 мм, вес не более 0,27 кг. Материал изготовления: нержавеющая сталь. | Шт. | 1 | 459375 | 459375 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 437500 | 450075 | 437500 |  | 437500 | 450075
38 | Насадка со спицей Киршнера размер: 3.0-4.2mm | Канюлированный, фиксируется на дрели автоматически без ключа. Насадка оснащается специальным рычагом для перехватывания спицы, фиксация спицы без ключа. Наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадания патрона. Диаметр фиксируемой спицы- 3-4,2 мм. Передаточное отношение 1:1. Габариты: диаметр не более 26 мм, длина не более 88 мм, вес не более 0,27 кг. Материал изготовления: нержавеющая сталь. | Шт. | 1 | 459375 | 459375 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 437500 | 450075 | 437500 |  | 437500 | 450075
39 | Лоток стерилизационный | Контейнер для стерилизации рукояток с принадлежностями, на 2 рукоятки. Вместимость: 2 рукоятки. Габариты: в вес не более 3,65 кг. материал корпуса: алюминий, PEEK, TPE. | Шт. | 1 | 262500 | 262500 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 250000 | 260000 | 250000 |  | 250000 | 260000
40 | Межпозвоночный PLIF кейдж | Межпозвоночные кейджи, предназначены для имплантации из заднего доступа техникой PLIF или TLIF; материал PEEK (Polieteroeteroketon); - материал PEEK (Polieteroeteroketon) безопасен и совместим с процедурами МРТ; - зазубреная поверхность контакта кейджа с пластинками тела позвонка; - форма кейджей в сагиттальной плоскости позволяет воспроизводить поясничный лордоз по меньшей мере в трёх угловых положениях (0°, 4°, 7°); - доступна специальная версия с анатомической формой (овальная форма имплантата для полного контакта с пластинками тела позвонка); - закруглённая, атравмотическая форма углов кейджа в поперечном разрезе, это даёт возможность имплантации близко края в пределах межпозвонкового пространства; - закруглённая, напоминающая форму пули передняя часть кейджа облегчает имплантацию и позволяет разместить имплантат без начальной дистракции; - большой, продольный канал на оси имплантата даёт возможность заполнения костной стружкой; - боковые отверстия, которые дают возможность гипертрофии костной ткани; - доступны две длины имплантатов: 20 и 25 мм; - высота имплантатов в диапазоне от 9 до 18 мм с шагом 1 мм; - имплантат снабжен тремя рентген-негативными интегрированными танталовыми радиологическими маркерами для чёткой проверки положения имплантата; - имплантаты имеют перманентную маркировку; - кейджи предлагаются в стерильном и нестерильном виде | шт | 5 | 99324 | 496620 | ТОО "АрехСо" | один участник | ТОО "АрехСо" | один участник | 96050 | 0 | 480250 |  | 96050
41 | Межпозвоночный шейный кейдж угловой, выпуклый PEEK Cage, размерами: | Системы кейджей разной ширины, высоты и геометрических характеристик, которые могут быть вставлены между двумя шейно-позвоночными дисками для поддержки и коррекции во время операций по интеркорпоральному спондилодезу для фиксации и ускорения сращения костей во время нормального процесса заживления после хирургической коррекции нарушений позвоночника. Вогнутые геометрические формы имплантатов позволяют упаковывать их insitu. Системы кейджей должны состоять из клеток PEEK (полиэфирэфиркетона), материал PEEK (Polieteroeteroketon). Размеры длиной 14х12, высотой (мм) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, угол лордоза - 5°. | шт | 10 | 73233 | 732330 | ТОО "АрехСо" | один участник | ТОО "АрехСо" | один участник | 71560 | 0 | 715600 |  | 71560
42 | Набор для вертебропластики | Комплект предназначен для чрескожной вертебропластики при лечении вертебральных опухолей, компрессионных переломов тел позвонков на фоне остеопороза. Она позволяет перемешивать и вводить цемент в тело позвонка. Описание: Комплект предназначен для чрескожной вертебропластики при лечении вертебральных опухолей, компрессионных переломов тел позвонков на фоне остеопороза. Она позволяет перемешивать и вводить цемент высокой вязкости в тело позвонка. Комплектность и характеристики: одна система чрезкожной вертебропластики, включает в себя: системы смешивания/введения цемента; блок головки миксера; картридж введения; удлиняющая трубка; 1 мандрен 4-х гранный; 1 мандрен со скошенным кончиком и троакар; вакуумный шланг; воронка. Миксер и шприц в одном устройстве. Герметичность системы и встроенный угольный фильтр (отсутствие запаха). Точность дозированного введения готового цемента - 0,2 см³ за половину оборота базы картриджа. Время смешивания в системе доставки: около 2-х минут. Радиационная безопасность для врача при работе - за счет общей длины картриджа и удлиняющей трубки - длина 43 см. Маркированный картридж - визуализация количества введенного цемента. Материалы: система смешивания и введения – пластмасса; Игла с конусным/фасетным срезом (2 штуки): • идеальное совпадение мандрена и троакара исключает закупорку последнего • четырехгранные и скошенные мандрены взаимозаменяемы • стандартный калибр 10G (3,4 мм), 11G (3,05 мм), 13G (2,41 мм) – длина 12,7 см. • 10G калибр так же возможен с длиной 22,9 см. • цветовая маркировка мандренов и троакара Цемент высокой вязкости (1 пачка) - Представляет собой 2 стерильно упакованных компонента: Один компонент: ампула, содержащая бесцветный жидкий мономер кисло-сладкого запаха 1/2 дозы 9,5мл следующего состава: Метилметакрилат (мономер) - 9,40 мл. N, N-диметилпаратолуидин - 0,10 мл. Гидрохинон USP- 0,75 мг. Другой компонент: пакет 1/2 дозы 20гр мелко измельченного порошка (плоские, скученные микроскопические хлопья; между хлопьями находится воздух, что способствует полному проникновению жидкого мономера) следующего состава: Полиметилметакрилат – 14,0 гр. (включая Пероксид Бензоила – 2,6%). Бария Сульфат Е.Р – 6,0 гр. Во время приготовления порошок и жидкость смешиваются, превращаясь в полимерную форму, похожую на густую вязкую массу. Температура экзотермической реакции не превышает 60˚С.Время работы – 18-23 минуты. Время схватывания цемента: in vivo (37ºC) 10.2 минут Имеет наивысшую устойчивость к компрессии и прочность на излом и наименьшую усадку и пористость. | шт | 10 | 262500 | 2625000 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 250000 | 260500 | 2500000 |  | 250000 | 260500
43 | Пластина передняя шейная размером (мм) 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76 | Пластины для фиксации шейного отдела позвоночника – один, два или три уровня фиксации. Длинной от 23 до 76 мм (по заявке конечного получателя). Пластины на один-два сегмента шагом два мм, пластины на три сегмента шагом 3 мм. Пластины имеют симметричный дизайн с попарно расположенными отверстиями для фиксирующих винтов, между которыми имеется блокирующий механизм. Конструкция встроенного блокирующего «замка» позволяет визуально контролировать запирание винтов. Ширина пластин 17 мм, профиль 2 мм. Широкие «окна» пластин позволяют сохранять хороший визуальный контроль трансплантата и подлежащих тканей. На торцевых краях пластины с обеих сторон имеются срединные выемки для облегчения центрации пластины. Изготовлены из сплава титана марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. | шт | 12 | 97650 | 1171800 | ТОО "А-37" | состоялся | ТОО "А-37" | ТОО "Круана" | 93000 | 97500 | 1116000 |  |  | 97500 | 93000
44 | Винт с переменным углом наклона самосверлящий или самонарезающий диаметром (мм) 4.0, 4.5; длинной (мм) 13, 15, 17 | Самосверлящий/самонарезающий винт с возможностью изменения угла атаки при фиксации пластины, диаметром 4.0 или 4.5 мм, длинной от 13 до 15 мм (по заявке конечного получателя). Троакарный кончик самосверлящего винта позволяет перфорировать кортикальный слой под различными углами. Самонарезающий винт имеет коническую резьбу с уменьшением диаметра резьбы на конце винта. Перфорация кортикального слоя обеспечивается прохождением специальным инструментом до установки винта. Головка винта низкопрофильная с шестигранным отверстием для фиксации блокирующей отвертки. Изготовлен из сплава титана марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. | шт | 24 | 10500 | 252000 | ТОО "А-37" | состоялся | ТОО "А-37" | ТОО "Круана" | 10000 | 10350 | 240000 |  |  | 10350 | 10000
45 | Система наружного дренажа и мониторинга с вентрикулярным катетером | Система с безыгольными инъекционными узлами и вентрикулярным катетером. Система используется для вентрикулярного дренажа и мониторинга, может быть также укомплектована люмбальным катетером. Регулируемая шкала для люмбального и вентрикулярного дренажа. Лазерный уровень для точного определения положения пациента (приобретается отдельно). Безопасен для МРТ исследований до 3 Тесла (без лазерного уровня). Полностью одноразовый. Крепится с помощью стандартного встроенного зажима. Система внешнего дренажа и мониторинга, использующая эффект силы тяжести для дренирования СМЖ из вентрикулярного пространства во внешний ликвороприемник. Это закрытая система, позволяющая эффективно управлять дренированием СМЖ. Катетер устанавливается в субарахноидальное пространство, после чего подключается к системе. Дренаж осуществляется до тех пор, пока пациент не стабилизируется, инфекция купирована либо не установлена система постоянного шунтирования. | шт | 2 | 135261 | 270522 | ТОО "А-37" | состоялся | ТОО "А-37" | ТОО "Круана" | 122040 | 135111 | 244080 |  |  | 135111 | 122040
46 | Блокируемый межпозвонковый шейный кейдж | Блокируемый межпозвонковый шейный кейдж - предназначен для проведения переднего шейного межтелового спондилодеза у пациентов со сформированной мышечной системой, с заболеванием дисков шейного отдела позвоночника на уровне дисков от С2-С3 до С7-Т1. Данная система предполагает только одно-двууровневую установку на передней поверхности шейного и верхнегрудного отделов позвоночника. Представляет собой устройство с внутренней фиксацией винтом. Винты проходят через часть устройства, расположенную внутри тела позвонка, тем самым стабилизируя позвонок и предотвращая выпадение имплантата. Два варианта исполнения с углом логдоза 0 и 6 градусов. Размер футпринта 15х12 мм или 17х14 мм. Боковые порты для захвата устройства для вставки. Устройство создано рентгенопрозрачным с возможностю заполнения аутотрансплантатом. Изготовлен из биосовместимого материала (полиэфирэфиркетона), отвечающего минимальным стандартам ASTM F2026 и содержит танталовые рентгеноконтрастные метки и поворотный механизм блокировки винтов. Импланты имеют одноэтапный механизм блокировки, два передних резьбовых отверстия, расположенных на одной горизонтальной линии, для сохранения нулевого профиля. Дизайн обеспечивает прочность установки винта. Высота от 5 до 10 мм с шагом 1 мм. При введении винтов инструментальным направителем угол краниально/каудального отклонения 40 градусов, угол латерального расхождения 8 градусов. При использовании методоа "свободной руки" угол краниально/каудального отклонения 27-47 градусов, угол латерального расхождения 1-10 градусов. | шт | 4 | 310200 | 1240800 | ТОО "А-37" | состоялся | ТОО "А-37" | ТОО "Круана" | 293000 | 310050 | 1172000 |  |  | 310050 | 293000
47 | Самосверлящий винт | Самосверлящий винт – диаметр 3.5, 4.0 мм, длина 11, 13, 15 мм, изготовлен из титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Винты предназначены для использования с блокируемым межпозвонковым шейным кейджем при проведении переднего шейного межтелового спондилодеза у пациентов со сформированной мышечной системой, с заболеванием дисков шейного отдела позвоночника на уровне дисков от С2-С3 до С7-Т1. Двойная резба: кортикальная в проксимальной части винта, спонгиозная в дистальной. Дизайн резбы обеспечивает прочность установки винта. Визуальное подтверждение запирания. | шт | 8 | 21100 | 168800 | ТОО "А-37" | состоялся | ТОО "А-37" | ТОО "Круана" | 19600 | 20950 | 156800 |  |  | 20950 | 19600
48 | Круглый имплант размером 10х100 мм | Круглый имплант PYRAMESH – может применяться на уровне любого отдела позвоночника. Возможно замещение дефектов тел позвонков по протяженности до трех уровней. Компоненты системы изготавливаются из: титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Выполнен в виде трубки круглой или овальной формы, диаметром 10, 13, 16, 19, 25 мм, с соответствующей длиной 100, 70, 60, 90 и 100 мм с сетчатыми стенками в виде треугольников, по своей форме образующими поперечные кольца жесткости. Сетчатый дизайн служит для прорастания костного трансплантата. При имплантации меш заполняется костной тканью или остеоиндуктивным материалом. Толщина стенки сетки меша не менее 1,5 мм. Толщина поперечного кольца 1 мм. Не требует использования замыкательных торцевых крышек жесткости. Угловые допуски при установке от 0 до 30°. Интраоперационная возможность быстрой подгонки формы эндопротеза с помощью триммеров-кусачек. Имеется литерная маркировка производителя. | шт | 15 | 160182 | 2402730 | ТОО "А-37" | состоялся | ТОО "А-37" | ТОО "Круана" | 152554 | 160032 | 2288310 |  |  | 160032 | 152554
49 | Шунтирующая система стандартная, (низкого, среднего или высокого давления) | Шунтирующая система контурная, стандартная, низкого, среднего или высокого давления. Представляют собой различные варианты комплектаций клапанов контроля оттока СМЖ с кардиоперитонеальными/перитонеальными и вентрикулярными катетерами. Клапаны с контролем оттока СМЖ производятся из двух различных материалов – полипропилена и силикона, исключающих слипание и деформацию клапанов. Простое внутреннее устройство, в сочетании с надежной мембранной конструкцией, обеспечивает оптимальную работу клапана. Клапаны контурные – включают в себя центральный резервуар для инъекций и взятия проб ликвора, а также один или два окклюдера для осуществления выборочной промывки. Рентгеноконтрастные метки и кодовые обозначения на клапане указывают направление тока ликвора, места соединения с катетерами и градацию по давлению. Катетеры, входящие в состав систем, производятся из силикона (без примеси латекса), что препятствует их слипанию и петлеобразованию. Защелкивающиеся шунтирующие системы включают интегрированный вентрикулостомический резервуар с защелкой, предназначеной для соединения с катетером, имеющим аналогичную систему крепления. Такое соединение не требует фиксации компонентов системы лигатурой, что сокращает время установки шунта и сводит кминимуму возможность травмы при ревизии. Отсутствие металлических деталей в клапанах позволяет без помех проводить КТ и ЯМР исследования В комплект входят: • Клапан с контролем оттока СМЖ, стандартный, размерами 18х32 мм, резервуар диаметром 14 мм, высота 7.5 мм. • Вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барием, с угловой клипсой, со стилетом, длиной 230 мм, диаметр 2,5 мм, внутренний диаметр 1,3 мм. Наличие 4 рядов по 8 отверстий на дистальном конце катетера длиной 1,6 см. Наличие трех маркеров длины, через 5 см от проксимального конца. • Кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием, длиной 900 мм, диаметр 2,5 мм, внутренний диаметр 1,3 мм. Наличие 4 щелевидных отверстий, расположенных под углом 90 градусов в стенке катетера. Наличие трех маркеров длины, через 10 см от дистального конца. | шт | 10 | 180415 | 1804150 | ТОО "А-37" | состоялся | ТОО "А-37" | ТОО "Круана" | 171830 | 180265 | 1718300 |  |  | 180265 | 171830
50 | Заменитель твердой мозговой оболочки синтетический 12,0 х 14,0 см | Заменитель твердой мозговой оболочки состоит из неорганического высокоочищенного полиэстер уретана, прошедшего стерилизацию этилен оксидом. Представляет собой мелковолокнистый микропористый нетканый материал, произведенный из специального высокоочищенного полиэстер уретана. Структура характеризуется наличием «открытых» микропор на поверхности нетканого материала, которые обеспечивают и значительно облегчают быструю миграцию клеток. Очень хорошо переносится тканями и является полностью биостойким. Стерильный, одноразовый. Размер: 12 см х 14 см. В упаковке 1 штука. | шт | 20 | 224550 | 4491000 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 214000 | 220050 | 4280000 |  | 214000 | 220050
51 | Винт компрессионный канюлированный (Херберта) 2,5/3,2 L-10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм. | Винт компрессионный канюлированный: предназначены для лечения вальгусной деформации первого пальца стопы. Должен иметь два диаметра резьбы по краям винта 2,5 мм и 3,2 мм, канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 1,1 мм, имеет звездчактый шлиц (тип Torx) под отвертку Т7 (звездочка). Длина винтов 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм. Маркировка винтов желтым цветом. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. | шт | 50 | 28000 | 1400000 | ТОО "АрехСо" | состоялся | ТОО "АрехСо" | ТОО "Круана" | 27169 | 27500 | 1358450 |  | 27169 | 27500
52 | Марля | медицинская, хлопчатобумажная | м | 100000 | 97 | 9700000 | ТОО "Global MedPharm" | состоялся | ТОО "Global MedPharm" | ТОО "КАМЕЯ Pharm Group" | 96.6 | 97 | 9660000 | [9 empty] | 96.6 | 97
53 | Противочумный зашитный комплект | Противочумный зашитный комплект; Халат из плотный ткеневый материал размер 48,50,52,54 с косинкой м/р | шт | 300 | 4450 | 1335000 | ТОО "Өрлеу" | состоялся | ТОО "Өрлеу" | ТОО "PNJ Company" | 4445 | 4450 | 1333500 | [7 empty] | 4450 | 4445
54 | Мочеприемник | прикраватный с двумя креплениям, 2 литра | шт | 500 | 570 | 285000 | ТОО "Өрлеу" | состоялся | ТОО "Өрлеу" | ТОО "PNJ Company" | 565 | 570 | 282500 | [7 empty] | 570 | 565
55 | Канюля для периферических вен | размер G18 | щт | 4000 | 140 | 560000 | ТОО "Өрлеу" | состоялся | ТОО "Өрлеу" | ТОО "PNJ Company" | 138 | 140 | 552000 | [7 empty] | 140 | 138
56 | Инфузионные удлинительные линии ПЭ | 150 см, принадлежности для инфузионной терапии | шт | 500 | 410 | 205000 | ТОО "Clever Medical" | состоялся | ТОО "Clever Medical" | ТОО "Өрлеу" | 410 | 408 | 205000 | [6 empty] | 410 | 410 | 408
57 | Скальпель | стерильный, однократного применеия, с лезвиями №10,11,12,12В,13,14,15,15С,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26, в коробке №10. Предназначено для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических операциях. | шт | 9600 | 130 | 1248000 | ТОО "Өрлеу" | состоялся | ТОО "Өрлеу" | ТОО "PNJ Company" | 129 | 130 | 1238400 | [7 empty] | 130 | 129
58 | Термометр | медицинский ртутный, ударопрочный с защитным полимерным покрытие. Начальное значение шкалы 35* Конечное значение шкалы 42* Диапазон измерения от 35* до 42* (*-градус) | шт | 480 | 1300 | 624000 | ТОО "Өрлеу" | состоялся | ТОО "Өрлеу" | ТОО "PNJ Company" | 1298 | 1300 | 623040 | [7 empty] | 1300 | 1298
59 | Тонометр | механический с фонендоскопом | шт | 80 | 7850 | 628000 | ТОО "Өрлеу" | состоялся | ТОО "Өрлеу" | ТОО "PNJ Company" | 7848 | 7850 | 627840 | [7 empty] | 7850 | 7848
60 | Кружка эсмарха Наконечник | Наконечник для кружки Эсмарха микроклизмы стерильный 8 мм Х160 мм, для взрослых | шт | 5000 | 60 | 300000 | не состоявшися | не состоялся | не состоялся | не состоялся
61 | Клипсы | лигирующая титановая клипса, размер средне-большой, 6 штук в катридже, стерильный, цвет зеленый, 0301-01 ML | шт | 300 | 7500 | 2250000 | ТОО "Global MedPharm" | состоялся | ТОО "Global MedPharm" | ТОО "КАМЕЯ Pharm Group" | 7499 | 7500 | 2249700 | [9 empty] | 7499 | 7500
62 | Лигирующая клипс | Лигирующая клипса Титановая Horizon Small по 6 клипс | уп | 20 | 8500 | 170000 | ТОО "Global MedPharm" | состоялся | ТОО "Global MedPharm" | ТОО "КАМЕЯ Pharm Group" | 8499 | 8500 | 169980 | [9 empty] | 8499 | 8500
63 | Лигирующая клипс | Лигирующая клипса Титановая Horizon Small-Wide по 6 клипс | уп | 100 | 8500 | 850000 | ТОО "Global MedPharm" | состоялся | ТОО "Global MedPharm" | ТОО "КАМЕЯ Pharm Group" | 8499 | 8500 | 849900 | [9 empty] | 8499 | 8500
64 | Лигирующая клипс | Лигирующая клипса Титановая Horizon Medium по 6 клипс | уп | 100 | 8500 | 850000 | ТОО "Global MedPharm" | состоялся | ТОО "Global MedPharm" | ТОО "КАМЕЯ Pharm Group" | 8499 | 8500 | 849900 | [9 empty] | 8499 | 8500
65 | Игла для ВЛОК | Игла для внутривенного лазерного облучения крови-полироник КИВЛ-01 (насадка одноразовая¦) | шт | 50 | 4560 | 228000 | ТОО "Өрлеу" | состоялся | ТОО "Өрлеу" | ТОО "PNJ Company" | 4555 | 4560 | 227750 | [7 empty] | 4560 | 4555
66 | Электрод | одноразовый для ЭКГ | шт | 2000 | 58 | 116000 | ТОО "Global MedPharm" | состоялся | ТОО "Global MedPharm" | ТОО "КАМЕЯ Pharm Group" | 57.6 | 58 | 115200 | [9 empty] | 57.6 | 58
67 | Бумага тепловая для ЭКГ | 110мм х 30м х 12, рулон | рулон | 400 | 650 | 260000 | ТОО "Өрлеу" | состоялся | ТОО "Өрлеу" | ТОО "PNJ Company" | 648 | 650 | 259200 | [7 empty] | 650 | 648
68 | Бумага тепловая для ЭКГ | 210мм х 20мм х 16, рулон | рулон | 400 | 767 | 306800 | ТОО "Өрлеу" | состоялся | ТОО "Өрлеу" | ТОО "PNJ Company" | 762 | 767 | 304800 | [7 empty] | 767 | 762
69 | Гель для УЗИ | 5 литр | канистра | 20 | 7200 | 144000 | ТОО "Өрлеу" | состоялся | ТОО "Өрлеу" | ТОО "PNJ Company" | 6798 | 6800 | 135960 | [7 empty] | 6800 | 6798 | 7199 | 7200
70 | Медицинская рентгеновская синечуствительная пленка | 18 х 24 №100 | уп | 160 | 13600 | 2176000 | ТОО "Өрлеу" | состоялся | ТОО "Өрлеу" | ТОО "PNJ Company" | 13598 | 13600 | 2175680 | [7 empty] | 13600 | 13598
71 | Медицинская рентгеновская синечуствительная пленка | 24 х 30 №100 | уп | 160 | 22600 | 3616000 | ТОО "Өрлеу" | состоялся | ТОО "Өрлеу" | ТОО "PNJ Company" | 22598 | 22600 | 3615680 | [7 empty] | 22600 | 22598
72 | Медицинская рентгеновская синечуствительная пленка | 30 х 40 №100 | уп | 200 | 37600 | 7520000 | ТОО "Өрлеу" | состоялся | ТОО "Өрлеу" | ТОО "PNJ Company" | 37598 | 37600 | 7519600 | [7 empty] | 37600 | 37598
73 | Бария сульфат | для рентгеноскопии | шт | 500 | 315 | 157500 | не состоявшися | не состоялся | не состоялся | не состоялся
74 | Проявитель | Жидкое концентраты, предназначены для подготовки растворов для автоматической обработки технических рентгеновских пленок в проявочных автоматах 20 л | канистра | 60 | 19700 | 1182000 | ТОО "Өрлеу" | состоялся | ТОО "Өрлеу" | ТОО "PNJ Company" | 19698 | 19700 | 1181880 | [7 empty] | 19700 | 19698
75 | Фиксаж | для автоматических проявочных процессоров. На 20 л готового раствора | канистра | 70 | 9950 | 696500 | ТОО "Өрлеу" | состоялся | ТОО "Өрлеу" | ТОО "PNJ Company" | 9948 | 9950 | 696360 | [7 empty] | 9950 | 9948
76 | Артериальный катетер | LEADER-CATH Набор для катетеризации артерий по Сельдингеру. Прозрачный катетер с рентгенконтрастным линиями для венозного или артериального доступа. Комплектация набора: -1 катетер 3Fr-L8 см, Q 0,9 mm-24 ml/min - 1 игла - интродьюсер Q-0,90 mm, 20G, L38mm - 1 прямой проводник Q-0,53 mm, L200mm REF 115,090 | шт | 5 | 14400 | 72000 | ТОО "Өрлеу" | состоялся | ТОО "Өрлеу" | ТОО "PNJ Company" | 14395 | 14400 | 71975 | [7 empty] | 14400 | 14395
77 | Сосудистый протез POLIMAILLE C линейный | Вязанные протез. Материал-Дакрон (полиэстер), двухгребочное основовязаное переплетении. Специальное покрытие протез коллагеном 1 типа обеспечивает проницаемость кровопатерии. Диаметр 6 мм. Длина 40 см | шт | 6 | 216300 | 1297800 | ТОО "МедКор" | состоялся | ТОО "МедКор" | ТОО "ImportMed" | 216280 | 216281 | 1297680 |  |  |  |  | 216280 | 216281
78 | Шприц Колба 200 мл | для выливания ренгенконтраст КТ.МРТ | шт | 50 | 12350 | 617500 | не состоявшися | не состоялся | не состоялся | не состоялся
79 | Мочеточниковый катетер закрытый, и конусообразного типа, размер (Fr) 4 длиной (см) 70 | Мочеточниковый катетер выполнен из полиуретана. Диаметр 4 Fr. Длина катетера 70 см., кончик, открытый. На проксимальном кончике имеется адаптер Люэра. На поверхности имеются одинарные метки длины через каждые 1 см, двойные метки – через каждые 10 см. Изделие является стерильным, апирогенным, не содержит латекса | уп | 150 | 5410 | 811500 | ТОО "Жаңа Мед" | состоялся | ТОО "Жаңа Мед" | ТОО "Виза Медплюс" | 5400 | 5410 | 810000 | [11 empty] | 5400 | 5410
80 | Мочеточниковый катетер закрытый, и конусообразного типа, размер (Fr) 5 длиной (см) 70 | Мочеточниковый катетер выполнен из полиуретана. Диаметр 5 Fr. Длина катетера 70 см., кончик, открытый. На проксимальном кончике имеется адаптер Люэра. На поверхности имеются одинарные метки длины через каждые 1 см, двойные метки – через каждые 10 см. Изделие является стерильным, апирогенным, не содержит латекса. | уп | 600 | 5410 | 3246000 | ТОО "Жаңа Мед" | состоялся | ТОО "Жаңа Мед" | ТОО "Виза Медплюс" | 5400 | 5410 | 3240000 | [11 empty] | 5400 | 5410
81 | Шприц для промывания мочевого пузыря | Шприц по REUNER - ALEXANDER ,150 cм3 | шт | 2 | 29500 | 59000 | не состоявшися | не состоялся | не состоялся | не состоялся
82 | Набор для надлобковой цистостомии | Набор для надлобковой цистостомии включая: катетер Фолея длиной 35 см, с силиконовым покрытием, размер 14 Fr., пластиковый разделяющийся троакар с металлическим стилетом, скальпель. Изделие упаковано стерильным, в блистерной упаковке. На рукоятке скальпеля имеются мелкие поперечные бороздки, предотвращающие выскальзывание скальпеля. Пластиковый тубус троакара имеет держатель для быстрого разделения троакара. | шт | 35 | 20260 | 709100 | ТОО "Жаңа Мед" | состоялся | ТОО "Жаңа Мед" | ТОО "Виза Медплюс" | 20250 | 20260 | 708750 | [11 empty] | 20250 | 20260
83 | Мочеточниковый двойной J-стент, с одним открытым концом, размерами (Fr): 4.8; длина (см): 24; в наборе с толкателем, 2 замками, и проволочным направителем | Двойной J стент в комплекте с толкателем, проволочным направителем и двумя замками. Стент изготовлен из мягкого полиуретана и не содержит латекса. Стент рентгеноконтрастный. Стент предназначен для установки сроком до 30 суток. Стент открытый с одной стороны. Проксимальный конец стента округленной формы и конусообразный для обеспечения легкого доступа и минимизирования | шт | 25 | 16210 | 405250 | ТОО "Жаңа Мед" | состоялся | ТОО "Жаңа Мед" | ТОО "Виза Медплюс" | 16200 | 16210 | 405000 | [11 empty] | 16200 | 16210
84 | Мочеточниковый двойной J-стент, с одним открытым концом, размерами (Fr): 4.8; длина (см): 24; в наборе с толкателем, без направителя | Двойной J стент в комплекте с толкателем, Стент изготовлен из мягкого полиуретана и не содержит латекса. Стент рентгеноконтрастный. Стент предназначен для установки сроком до 30 суток. Стент открытый, с одной стороны. Проксимальный конец стента округленной формы и конусообразный для обеспечения легкого доступа и минимизирования травматизации при введении. На корпусе стента указаны маркеры глубины в виде тонких линий через каждые 1 см и широкие через каждые 5 см длины. Корпус и петли стента с дренажными отверстиями. Внутренний диаметр стента составляет 15 мм ±1. Наружный диаметр петли стента 18,9 мм ±1. Толкатель длиной 35 см. На дистальном конце стента установлена нейлоновая лигатура. Стент упакован стерильно. Диаметр стента 4.8 Fr. Длина стента 24 см. | шт | 25 | 9460 | 236500 | ТОО "Жаңа Мед" | состоялся | ТОО "Жаңа Мед" | ТОО "Виза Медплюс" | 9450 | 9460 | 236250 | [11 empty] | 9450 | 9460
85 | Электрод, биполярный, 24 Шр., вапоризационный шарик для | Электрод, биполярный, 24 Шр., вапоризационный шарик для использования с оптикой HOPKINS 27005 FA и 27005 BA, цветовой код: желтый.Поставляется только упаковками по 6 штук в упаковке. Цена указана за 1 электрод. 27040NB | шт | 6 | 150000 | 900000 | ТОО "Global MedPharm" | состоялся | ТОО "Global MedPharm" | ТОО "КАМЕЯ Pharm Group" | 149999 | 150000 | 899994 | [9 empty] | 149999 | 150000
86 | Рукоятка для электродов | Рукоятка для электродов | упак | 5 | 24790 | 123950 | ТОО "Жаңа Мед" | состоялся | ТОО "Жаңа Мед" | ТОО "Виза Медплюс" | 24780 | 24790 | 123900 | [11 empty] | 24780 | 24790
87 | Кабель для электрохирургических аппаратов | Кабель для электрохирургических аппаратов. Производитель ЕМЕD sP.Z o.о.sP.K. Польша, РУ РК-МТ-7№114914 | шт | 50 | 56150 | 2807500 | ТОО "Жаңа Мед" | состоялся | ТОО "Жаңа Мед" | ТОО "Виза Медплюс" | 56140 | 56150 | 2807000 | [11 empty] | 56140 | 56150
88 | Крючок микрохирургический | поваради 185мм | шт | 3 | 4717 | 14151 | не состоявшися | не состоялся | не состоялся | не состоялся
89 | не нагружаемые микросферы | Микросферы (не нагружаемые) предназначены для окклюзии кровеносных сосудов в терапевтических или вспомогательных целях при: - гиперваскуляризованных опухолях; - гепатоцеллюлярных карциномах; - миоме матки; - доброкачественной гиперплазии предстательной железы; - периферической артериовенозной мальформации; - опухоли шеи, туловища и скелета; - кровотечении, травме и предоперационном уменьшении кровотечения. Основу микросфер для эмболизации составляет полиэтиленгликоль (ПЭГ), поэтому они обладают прекрасными суспензионными характеристиками и сжимаемостью. Микросферы входят в семейство эмболических частиц, разработанных на основании фирменной технологии создания микросфер. Данные сферы разработаны, чтобы обеспечить контролируемую целенаправленную эмболизацию. Микросферы изготовлены из полиэтиленгликоля и включают ряд микросфер в готовом виде, сжимаемых, откалиброванных, сферических по форме и биосовместимых. Микросферы доступны в диапазоне размеров от 75 до 1100 мкм с более точным распределением частиц по размеру* по сравнению с другими продаваемыми микросферами. Микросферы доступны в следующем диапазоне размеров: 75 ± 30 мкм (оранжевый); 200 ± 75 мкм (желтый); 400 ± 75 мкм (синий/голубой); 600 ± 75 мкм (красный); 800 ± 75 мкм (зеленый); 1100 ± 75 мкм (фиолетовый). Точная калибровка позволяет осуществить более прогнозируемую и прицельную эмболизацию. Микросферы доказали свою сжимаемость при сохранении сферической формы, выдерживают временную деформацию для облечения процедуры введения. Цветовая маркировка обозначает определенный размер микросфер, содержащихся в шприце: 75 - оранжевый цвет; 200 – желтый цвет; 400 – синий/голубой цвет; 600 – красный цвет; 800 – зеленый цвет; 1100 – фиолетовый цвет. Микросферы содержатся в стерильном шприце объемом 20 см3 и упакованы в контейнер со снимающейся крышкой из материала Tyvek. Каждый шприц содержит приблизительно 2 мл микросфер в апирогенном, стерильном транспортировочном буферном физиологическом растворе. Объем микросфер (мл): 2. Объем PBS (мл): 4. Основной материал: Полиэтиленгликоль (ПЭГ). Носители данных: Физиологический раствор с фосфатным буфером. Совместимость катетера: ≤ 0,041 дюйма для всех размеров. Микросферы обладают прекрасными суспензионными характеристиками при добавлении неионного контрастного вещества. Количество необходимого контрастного вещества зависит от его концентрации и размера используемых микросфер . | шт | 4 | 160000 | 640000 | ТОО "Dives" | один участник | ТОО "Dives" | один участник | 160000 |  | 640000 | [13 empty] | 160000
90 | Микрокатетер с микропроводником | Микрокатетер с микропроводником в комплекте (по коаксиальным микрокатетерам). Progreat® суперселективные гидрофильные рентгенконтрастныемикрокатетеры с полимерным покрытием по всей длине, за исключением проксимального конца. Покрытие обеспечивает скользящую способность после увлажнения. Кроме того, проводник имеет стрежень из сверхэластичного сплава, полиуретановую оболочку, гидрофильное покрытие на поверхности и золотую спираль на дистальном маркере, которая способствует продвижению катетера в целевые сосуды. Структура шафта катетера состоит из 3-х слоев: внутренний слой из PTFE (тефлон); средний слой: вольфрамовая рентгенконтрастная спираль; внешний слой: полиэстер эластомер с полимерным покрытием M Coat™. Доступны катетеры с одной или двумя дистальными рентгенконтрастными метками (материал меток - Pt/Ir) по 7 мм каждый. Длина коаксиального/не коаксиального миикрокатетера: 110 см., 130 см., 150 см. Максимальное давление катетеров: 750 psi (5171 kPa); 900 psi (6205 kPa). Внешний диаметр для коаксиальных микрокатетеров: 2.4 Fr (0.80 мм), 2.7 Fr (0.90 мм), 2.8 Fr (0.93 мм). Внутренний диаметр для коаксиальных микрокатетеров: 0.022 (0.57мм), 0.025 (0.65мм), 0.027 (0.70мм). Внешний диаметр для не коаксиальных микрокатетеров: 2.0 Fr (0.67 мм), 2.4 Fr (0.80 мм), 2.7 Fr (0.90 мм), 2.8 Fr (0.93 мм). Внутренний диаметр для не коаксиальных микрокатетеров: 0.019 (0.49 мм), 0.022 (0.57мм), 0.025 (0.65мм), 0.027 (0.70мм). Дистальный кончик: прямой, угловой 90 градусов. Диаметры микропроводника (для коаксиальных версий): 0.018" (0.46 мм), 0.021" (0.53 мм). Длина микропроводника (для коаксиальных версий): 120 см; 140 см. Выступающая часть микропроводникамикрокатетера (для коаксиальных версий): 10 см максимум. Доступны два типа проводников, предварительно сформированный тип и проводник формируемого типа. Форма наконечника проводника формируемого типа может быть изменена. При введении контрастного вещества через катетер может использоваться автоматический шприц. Совместимость проводника: 0.016" (0.41 мм); 0.018" (0.46 мм); 0.021" (0.53 мм). Мёртвый объём (разъём + катетер): 0.43 мл; 0.53 мл; 0.57 мл; 0.58 мл; 0.59 мл; 0,64 мл; 0.68 мл; 0.73 мл; 0.66 мл. | шт | 3 | 250000 | 750000 | ТОО "Dives" | один участник | ТОО "Dives" | один участник | 250000 |  | 750000 | [13 empty] | 250000
91 | Периферийная эндоваскулярная спиралевидная система эмболизации 0,18 | Периферийная эндоваскулярная спиралевидная система эмболизацииAZUR PUSHABLE 18 в комплекте. Комплект спиралей предназначен для уменьшения или блокирования скорости кровотока в сосудах периферической сосудистой системы. Она предназначена для использования в интервенционном управлении радиологических артериовенозных мальформаций, артериовенозных свищей, аневризмом и других повреждений в периферической сосудистой системе. Система AZUR состоит из имплантируемой спирали, прикрепленной к толкателю доставки. Имплантируемая спираль представляет собой спираль из платинового сплава с наружным слоем из гидрофильного полимерного материала. Система спиралей доставляется к месту обработки через микрокатетер. Проксимальный конец падающего толкателя подключен к контроллеру разряда и когда контроллер включен, происходит отрыв спирали. Контроллер разряда упаковывается (стерильно) отдельно. Тип спирали: толкаемая или отделяемая. Диаметр спирали: 0,018” или 0,035”. Катетер: 0.021" – 0.022". Микрокатетер внутренний диаметр: 0.53 мм. – 0.56 мм. Диаметр петли: 2 мм., 3 мм., 4 мм., 5 мм., 6 мм., 8 мм., 10 мм. Длина (см.): 2, 4, 6, 10, 14 | шт | 5 | 142000 | 710000 | ТОО "Dives" | один участник | ТОО "Dives" | один участник | 142000 |  | 710000 | [13 empty] | 142000
92 | Периферийная эндоваскулярная спиралевидная система эмболизации 0,35 | Периферийная эндоваскулярная спиралевидная система эмболизацииAZUR PUSHABLE 35 в комплекте. Комплект спиралей предназначен для уменьшения или блокирования скорости кровотока в сосудах периферической сосудистой системы. Она предназначена для использования в интервенционном управлении радиологических артериовенозных мальформаций, артериовенозных свищей, аневризмом и других повреждений в периферической сосудистой системе. Система AZUR состоит из имплантируемой спирали, прикрепленной к толкателю доставки. Имплантируемая спираль представляет собой спираль из платинового сплава с наружным слоем из гидрофильного полимерного материала. Система спиралей доставляется к месту обработки через микрокатетер. Проксимальный конец падающего толкателя подключен к контроллеру разряда и когда контроллер включен, происходит отрыв спирали. Контроллер разряда упаковывается (стерильно) отдельно. Тип спирали: толкаемая или отделяемая. Диаметр спирали: 0,018” или 0,035”. Катетер: 0.041" – 0.047". Микрокатетер внутренний диаметр: 1.04 мм. – 1.19 мм. Диаметр петли: 4 мм., 5 мм., 6 мм., 8 мм., 10 мм., 15 мм. Длина (см.): 4, 6, 10, 14. | шт | 5 | 220000 | 1100000 | ТОО "Dives" | один участник | ТОО "Dives" | один участник | 220000 |  | 1100000 | [13 empty] | 220000
93 | Диагностический маточный катетер | Катетер диагностический. Материал катетера: полиуретан с покрытием двумя слоями эластомера полиамида, наличие стальной оплетки двойного плетения на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 2 см. Наличие наружного диаметра 5Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 5Fr не менее 0,047”/1,20 мм. Совместимость с 0,038”/0,97 мм проводником. Максимальное давление не более 1000 psi /6,895 kpa. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Мягкий полипропиленовый кончик катетеров за исключением Pigtail. Наличие выбора специальных форм для артерий печени, почек, маток, простаты. | шт | 10 | 14000 | 140000 | ТОО "Dives" | один участник | ТОО "Dives" | один участник | 14000 |  | 140000 | [13 empty] | 14000
94 | Устройство для закрытия пункционных отверстий | Устройство для закрытия пункционных отверстий в артерияхAngio-Seal™ состоит из устройства Angio-Seal, канюли для его введения, локализатора для артериотомии (модифицированного расширителя) и проводника. Устройство Angio-Seal состоит из абсорбируемой коллагеновой губки и специального абсорбируемого полимерного якоря. Они соединены абсорбируемой шовной нитью с самозатягивающимся узлом. Устройство герметизирует место артериотомии, закрывая его с обеих сторон двумя основными компонентами: якорем и коллагеновой губкой. Основной метод достижения гемостаза — механический (артериотомическое отверстие с одной стороны закрывается якорем, а с другой — губкой). Также в достижении гемостаза играют роль стимулирующие коагуляцию свойства коллагена. Устройство находится в подающей системе. В ней абсорбируемые компоненты хранятся и подаются к месту пункции артерии. Подающая система снабжена рукояткой устройства с зубчатым механизмом тампонирования коллагена, облегчающей правильную подачу и установку абсорбируемого устройства. В компонентах устройства для закрытия пункционных отверстий в артериях Angio-Seal латексная резина не используется. Изделие безопасно при проведении магнитно-резонансной томографии. Полностью растворяется, при использовании данного устройство отсутствуют осложнения, для пациента это быстрая мобилизация. Используется просто и легко – для врача, установка занимает около 2-ух минут. Преимущества для пациента после использования: отсутствие гематом, отсутствие болевых ощущений для пациента. Пациент после использования данного устройства: через 20 минут может вставать, а через 1 час возможна транспортировка в другое отделение. Размеры: 6 Fr., 8 Fr | шт | 20 | 78000 | 1560000 | ТОО "Dives" | один участник | ТОО "Dives" | один участник | 78000 |  | 1560000 | [13 empty] | 78000
95 | Периферийная спиралевидная система с поперечным покрытием, управляемая 0,35 | Система периферийных катушек AZUR® CXDetachable 35представляет новую и уникальную концепцию: первый и единственный периферийный HydroCoil с поперечным покрытием и преимуществами запатентованной технологии гидрогеля, позволяющей легко управлять в зонах с высокой интенсивностью потока. Заполнение просвета сосуда или аневризмы осуществляется благодаря расширению гидрогеля в самой спирали за счет контакта с кровью – это уникальное преимущество, которое делает данные спирали наиболее эффективными по сравнению с аналогичными медицинскими изделиями. Данный гидрогель заполняет разрывы между спиралями (платиновая катушка, покрытая гидрогелем) и направляет их к стенкам сосудов. Сложная форма с петлями различного диаметра для оптимального покрытия в зонах с высокой интенсивностью потока. Диаметр петли: 4 мм., 5 мм., 6 мм., 8 мм., 10 мм., 13 мм., 16 мм., 20 мм. Длина: 7 см., 11 см., 9 см., 17 см., 12 см., 24 см., 19 см., 32 см., 39 см. | шт | 3 | 340000 | 1020000 | ТОО "Dives" | один участник | ТОО "Dives" | один участник | 340000 |  | 1020000 | [13 empty] | 340000
96 | Периферийная спиралевидная система с поперечным покрытием, управляемая 0,18 | Система периферийных катушек AZUR® CXDetachable 18представляет новую и уникальную концепцию: первый и единственный периферийный HydroCoil с поперечным покрытием и преимуществами запатентованной технологии гидрогеля, позволяющей легко управлять в зонах с высокой интенсивностью потока.Заполнение просвета сосуда или аневризмы осуществляется благодаря расширению гидрогеля в самой спирали за счет контакта с кровью – это уникальное преимущество, которое делает данные спирали наиболее эффективными по сравнению с аналогичными медицинскими изделиями. Данный гидрогель заполняет разрывы между спиралями (платиновая катушка, покрытая гидрогелем) и направляет их к стенкам сосудов. Сложная форма с петлями различного диаметра для оптимального покрытия в зонах с высокой интенсивностью потока. Диаметр петли: 4 мм., 5 мм., 6 мм., 7 мм., 8 мм., 9 мм., 10 мм., 12 мм., 14 мм., 16 мм., 18 мм., 20 мм. Длина: 13 см., 16 см., 20 см., 24 см., 28 см., 32 см., 34 см., 36 см., 38 см., 39 см., 40 см. | шт | 2 | 340000 | 680000 | ТОО "Dives" | один участник | ТОО "Dives" | один участник | 340000 |  | 680000 | [13 empty] | 340000
97 | Интродьюсер трансфеморальный | Интродьюсеры предназначаются для чрескожного введения в сосуд для облегчения процедуры вмешательства в целом. Уникальный гемостатический клапан поддерживает необычайно высокий уровень гемостаза, что позволяет избегать кровотечений и аспирации воздуха. Плавный переход «шафт-дилятатор» и оптимальная конусообразная конструкция дилятатора позволяют уменьшить сопротивление проколу. Чрезвычайно тонкая рентгеноконтрастная стенка с муфтой для предотвращения перекручивания, обеспечивающая превосходное управление катетером. Дилятатор с защелкой, предотвращающей смещение дилятатора при введении и позволяющей осуществлять удаление дилататора одной рукой. Интродьюсерфеморальный. Возможность выбора диаметра 5, 6, 7, 8, 9, 10Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 20 G x 51 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора длин минипроводника 45см, 80см. Наличие выбора диаметра мини проводника: 0,018",0,021", 0,025", 0,035", 0,038". Цветовая кодировка по размерам. Выбор цветовой кодировки диаметра интродьюсера. | шт | 80 | 10000 | 800000 | ТОО "Global MedPharm" | состоялся | ТОО "Global MedPharm" | ТОО "КАМЕЯ Pharm Group" | 9950 | 10000 | 796000 | [9 empty] | 9950 | 10000 |  |  | 10000
98 | Набор для несосудистого мини доступа | Набор для несосудистого мини доступа в процедурах дренирования. В наборе: коаксильныйинтродьюсер 6F 20см, дилататор 4F, жесткая канюля, интродьюсерная игла, стилет троакар 15см 21G, нитиноловый проводник с платиновым кончиком длиной 60см 0.018", PTFE проводник из нержавеющей стали длиной 150см 0.038" с двойным рабочим кончиком (прямым и J 3мм). | шт | 15 | 58800 | 882000 | не состоявшися | не состоялся | не состоялся | не состоялся
99 | Билиарные запирающиеся дренажные катетеры с маркерной меткой для внутреннего и наружного дренирования | Запирающийся билиарный дренажный катетер длиной 40 см с гидрофильным покрытием дистальной части до рентгенконтрастной метки с ручным высвобождением. Кончик катетера имеет форму pigtail. Pigtail снабжен выпрямителем для легкого введения каннюлей. Катетер изготовлен из полиуретана, что обеспечивает устойчивость к изгибам и изломам, память формы, повышении пластичности внутри тела пациента. Материал катетера включает сульфат бария для улучшения видимости под рентгеновскими лучами.наличие платиновой рентгенконтрастной метки Размеры - 8.5, 10, 12, 14F, каждый имеет соответствующую цветовую кодировку хаба (голубой, фиолетовый, желтый, оранжевый). Количество дренажных отверстий - 17 для катететров диаметром 8.5 и 10 F и 18 для 12 и 14F . От 8 до 9 отверстий располагаются на кончике pigtail (количество варьирует в зависимости от размера) и 9 отверстий располагаются по спирали на стержне катетера на расстоянии 5 или 2 см от отверстий на кончике катетера . Размер отверстий 0.065 см2Отверстия на стержне начинаются сразу от кончика pigtail. Большой размер отверстий и их количество обеспечивает максимальный дренаж 0.9см2. Катетер презназначен для использования с 0.038" проводником. В комплекте имеется катетер, жесткая металлическая каннюля с эхогенным кончиком, гибкая пластиковая каннюля , троакар, устройство для репозиционирования для снятия захвата и перемещения катетера. | шт | 5 | 54900 | 274500 | ТОО "MST Synergy" | один участник | ТОО "MST Synergy" | один участник | 54900 |  | 274500 | [21 empty] | 54900
100 | Универсальные запирающиеся дренажные катетеры с маркерной меткой | Катетер дренажный универсальный запирающийся. Наличие выпрямителя кончика. Встроенная в стенку катетера платиновая метка 5мм (опция). Материал катетера полиуретан, устойчивый к изломам. Наличие сульфата бария в составе полиуретан для визуализации. Материал металлической канюли нержавеющая сталь, совместимость с проводником 0.038", дистальный 1" эхогенный. Материал иглы-троакара нержавеющая сталь. Кончик стилета трехгранный. Длина катетера 15,25, 40 см. Наличие 7 дренажных отверстий для катетеров 6.5F, 8 отверстий для катетеров 8.5F, 10F, 12F, 9 отверстий для катетеров 14F, расположенных по спирали. Площадь дренажного отверстия 0.0060дюймов.кв. Общая площадь дренажных отверстий 0.048 дюймов.кв. Конфигурация кончика прямой или Pigtail. Размер катетера 6F, 8F, 10F, 12F, 14F. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 20см. Цветовая кодировка втулки катетера. Наличие репозиционного устройства для разблокировки катетера в наборе. | шт | 5 | 45000 | 225000 | ТОО "MST Synergy" | один участник | ТОО "MST Synergy" | один участник | 45000 |  | 225000 | [21 empty] | 45000
101 | Дренажная емкость | Дренажный мешок объемом 600 мл и из поливинилхлорида, устойчивая к изломам линияя длиной 61см с возможностью регулировки и фиксированным коннектором типа "папа". Наличие двойного дренажного клапана и пояса Velcro, с мягкой тканевой поддержкой. Дополительный коннектор "папа" в комплекте. Одна сторона мешка мягкая для комфорта паицента (опция). | шт | 30 | 6950 | 208500 | не состоявшися | не состоялся | не состоялся | не состоялся
102 | Индивидуальный процедурный комплект для ангио процедур | 1 шт.- Краник трехходовой - Трехходовой краник высокого давления с вращающейся задвижкой, достигает до 1200 psi давления. Тип: (папа/луер лок) Корпус сделан из прочного материала поликарбонат, ручка сделана из термопластичного материала. Вращающийся механизм смазан силиконовой жидкостью чтобы избежать застревание. Общая ширина 1.3", общая высота 1.108", общая длина 2.175". Диаметр отверстия 1.80 мм или 0.071 дюйм. Длина ручки 0.827". Форма корпуса: Под рукояткой имеется 2 держателя для захвата пальца для обеспечения прочного захвата с противоположной стороны ручки. Вся длина корпуса имеет поддерживающую форму кривизны. Устройство предназначено для обеспечения доставки жидкости высокого давления и объема через все устройство с дополнительной опцией: закрытой или полуоткрытой 3 ходовыми проходами. 1 шт.- Чаша для хранения проводника: 2500мл - общий диаметр 249мм, высота 80,8мм. В чаше имеется градуированный внутренний профиль для того, чтобы держать проводник внутри чаши. Общая емкость жидкости 2500мл, гладкая текстура. Продукт изготовлен из полипропилена. Чаша содержит внутренний проводниковый зажимный держатель. Чаша синего цвета. 3 шт.- Чаша 100 мл - 100% Полипропилен, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий объем 100 мл. Прозрачная 2 шт.- Шприц 20мл - объем: 10 мл, стерильно, с наконечником тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла "вкручиваемый" в шприц 1 шт.- Шприц 10мл - объем: 20 мл, стерильно, с наконечником тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла "вкручиваемый" в шприц 1 шт.- Устройство вращения проводника - изготовлено: крышка - АБС-пластик, корпус - АБС-пластик, зажимная втулка - латунь. Корпус покрыт ромбовидными точками, чтобы обеспечить лучшее сцепление при работе в перчатках. Внутренняя металлическая часть является динамическим запирающим механизмом, который позволяет контролировать проводник и свободно манипулировать им. Диаметр проводника 0,025"-0,038". 2 шт.- Полотенце - голубого цвета, сделано из 100% хлопка, размер: 40х61см. 2 шт.- Полотенце - белого цвета, сделано из 100% материала Kaycel (целлюлоза), размер: 32х36см. 1 шт.- Покрытие: защитное на стол - общий размер скатерти - 137х150см. Покрытие разделено на 3 части - 2 части - полиэтиленовые, водоотталкивающие, и 1 часть - водовпитывающий, впитывающая воду. Водооталкивающий материал, и впитывающий воду - материал - с коэффициентом поглощения более чем 300%, часть, впитывающая воду - 150см длиной и 61см в ширину. Скатерть имеет клеевой маркер на нижней стороне. 3 шт.- Халат одноразовый - халат изготовлен из композитного нетканого материала с плотностью не ниже 45г. Размеры: по линии горловины - 22см в длину, центр - передняя часть от линии горловины до линии подгибки - 139,5см, общая ширина в развёрнутом виде - 165см, длина от самой высокой точки плеча до низа - 148см, длина рукава до верхней точки плеча - 84см, ширина груди - 70см, длина манжеты - 7см*5см, прорезиненный материал. Размер XL, халат идет с полотенцем. 1 шт.- Простыня одноразовая - простыня, размерами: 100х100см, может быть сложена с пятью сгибами. Также простыня имеет 5см клейкую полоску. Сделана из материала BIFLEX 59GSM 1 шт.- Простыня одноразовая - простыня ангиографическая с 4-мя отверстиями (2 отверстия радиального доступа, 2 отверстия феморального доступа). Покрытие сделано из 4-х материалов: усиленный нетканый материал, абсорбирующий материал (Triplex 110GSM), Полиэтилен, медицинские клеевые полоски на клейкой части. Простыня с абсорбирующей степенью выше чем 400%. Общая ширина простыни 270см, длина 380см. Покрытие должно иметь как минимум 2 маркера головной части, напечатанных возле отверстий для пункции. С двух сторон покрытие имеет полиэтиленовые края размерами: 68х380см. Полиэтиленовые края не прошиты, а соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность частей материала. Размеры оперативного поля 135х380см. Оперативное поле изготовлено из абсорбирующего материала. На оперативном поле имеются 4 отверстия с прозрачными клеящимися полосками из медицинского клея, 2-малых отверстия на дополнительном адгезивном поле размером 10см круглой формы отверстием диаметром 6,2см. Расстояние между большими отверстиями 20см, расстояние между малыми отверстиями 120см. На левой и правой стороне полиэтиленового края находятся склеенные и запрессованные соединительные полоски от левого и правого краев общей длинной 380см. Расстояние от верхнего края простыни до центра отверстий 126см. 1 шт.- Покрытие для снимков R-65 см - покрытие изготовлено из полиэтилена толщиной 0.05мм. Покрытие может обладать 2 положениями - расслабленным и стянутым. В расслабленном состоянии внутреннее радиальное отверстие составляет 35-39см в длину. В стянутом состоянии – 118 ±2см в длину. На внутреннем диаметре отверстия имеется резинка, чтобы прикрепить покрытие к монитору. 1 шт.- Покрытие защитное - защитное покрытие обладает размером 120х120см см: покрытие изготовлено из полиэтиленовой плёнки толщиной 0,05мм. Стяжная лента на отверстии размером 38см в расслабленом положении и 120см в стянутом положении. 20 шт.- Салфетки 10х10 см - Стерильная марля с высокой абсорбирующей способностью, сложенная в 12 слоёв! 3 шт.- Губка-стик, для обработки операционного поля - губка стик 8" ручка сделана из полипропилена с пенополиуретановой губки. Общая длина ручки 174 мм. Конец ручки полукруглый. Квадрат губки 50 мм в длину и 50 мм в ширину. Толщина губки 25 мм. 1 шт.- Перчатки - стерильные, одноразового применения №7,0. Неопудренные. 1 шт.- Перчатки - стерильные, одноразового применения №7,5. Неопудренные. Метод стерилизации: Этиленоксидом. | шт | 100 | 38305 | 3830500 | ТОО "Clever Medical" | один участник | ТОО "Clever Medical" | один участник | 38305 |  | 3830500 | [6 empty] | 38305
103 | Йодиксанол | Рентгеноконтрастное средство, раствор для инъекции 320 мг/мл, 100 мл. во флаконе | фл | 100 | 10930 | 1093000 | не состоявшися | не состоялся | не состоялся | не состоялся
104 | Крепежное устройство | Крепежное устройство для дренажного катетера от 6 до 24F из нетканного материала с защитной крышечкой из прозрачного материала и кольцами для затягивания нити. Основа - гидроколоидное кольцо. | шт | 30 | 13140 | 394200 | не состоявшися | не состоялся | не состоялся | не состоялся
105 | Проводник диагностический | Широкий спектр диаметров диагностических проводников: 0,18" (0.46мм), 0,21"(0.53мм), 0,25"(0.64мм), 0,35" (0.89мм), 0,38´´ (0.97мм). Длина проводников не менее 70,80, 100,120,145,150, и не более 180 см . Наличие прямых и/или J-изогнутого кончика проводника. Различный радиус J – загиба – 1.5, 3, 6 и 15мм. Различная длина гибкой дистальной части. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: J – изогнутый/прямой. Конфигурации прямых проводников: прямой (длина подвижного сегмента 7см). Наличие проводников с кончиком Rosen - для почечных артерий - сочетание атравматичного J-кончика большего изгиба с коротким сердечником. Возможность выбора проводников с фиксированным и нефиксированным внутренним стержнем. Трехкомпонентный дизайн проводника - стержень, гибкая лента и PTFE (политетрафторэтилен) покрытие по всей длине, нанесенное метом грунтовки и придающее проводнику зеленый цвет. Возможность выбора проводников различной жесткости. Порт для промывания с механизмом LuerLock. Проводник упаковон в пластиковое кольцо. Наличие выпрямителя J-кончика. Материал стержня проводника - нержавеющая сталь. | шт | 85 | 9500 | 807500 | ТОО "MST Synergy" | один участник | ТОО "MST Synergy" | один участник | 9500 |  | 807500 | [21 empty] | 6700
106 | Проводник диагностический гидрофильный | Диагностический проводник: 0,18; 0,25;0,35; 0,38. Длина проводников не менее 80, 150, 180,220 и не более 260 см. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: – изогнутый/прямой. Фиксированный стержень. Гидрофильное покрытие повышенной устойчивости по всей длине проводника, сердцевина из нитинола, увеличенная рентгеноконтрастность благодаря запатентованной полимерной оболочке. Полиуретановая оболочка и гидрофильное покрытие также обеспечивает устойчивость к тромбообразованию. Гибкий кончик 3 см. Возможность выбора проводников различной жесткости. Конфигурация проводника стандартной и повышенной жесткости. . Материал оплетки проводника полиуретан. Выпрямитель -кончика в комплекте. Наличие проводников быстрой замены (только для проводников длиной 260см). Крутящий момент проводника 1:1. | шт | 30 | 29000 | 870000 | не состоявшися | не состоялся | не состоялся | не состоялся
107 | Катетер периферический | Катетер диагностический для проведения ангиографии периферических артерий. Дизайнкончика Simmons, Headhunter,Newton,Bentson ,MANI,Vertebral,ModifiedCerebral,Berenstein,Straight selective,MW2 или modified MW2, Osborn , Hook 0.8, Hook 1.0,Modified Hook 1, Modofied Hook 2, Modified Hook 3,Cobra,Shepherd Hook,Renal double curve,Hockey Stick, Amir Motarjeme Cane, Reuter,Mikaelsson,KA ,KA 2 , DVS A1, DVS A2, UHF Shepherd Flush , Ultra Bolus Flush, Ultra High FlowPigtail,PigtailFlush,StraightFlush,Modified Hook Flush . Длина катетеров 30,40, 65, 80,90,100, 110 и 125см, различная степень жесткости. Размер катетеров 4 и 5F, Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.040" (1.02мм), 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" и 0.038" (0.97мм). Наличие 2 боковых отверстий (опция). Наличие катетеров с конфигурацией кончика типа bumpertip (упругий кончик). Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Материал катетера нейлон пебакс. Материал втулки катетера полиуретан. Материал кончика - сплав вольфрама для превосходной визуализации. Конфигурация втулки: крылья. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Пропускная способность для селективных катетеров с оплеткой: для катетеров 4F длиной 30см 20 мл/сек, 40см - 20 мл/сек, 65см - 18 мл/сек, 80см - 15 мл/сек, 100см - 15 мл/сек, 110см - 15 мл/сек, 125см - 15 мл/сек; для катетеров 5F длиной 30см 20 мл/сек, 40см - 27 мл/сек, 65см - 20 мл/сек, 80см - 20 мл/сек, 100см - 15 мл/сек, 110см - 15 мл/сек, 125см - 15 мл/сек. Упакован в стерильную упаковку. Упакован в стерильную упаковку. | шт | 5 | 14400 | 72000 | не состоявшися | не состоялся | не состоялся | не состоялся
108 | Катетер периферический с гидрофильным покрытием | Катетер радиологический для проведения ангиографии. Наличиегидрофильногопокрытия Legato. Дизайнкончика Headhunter 1 , Headhunter 3 Newton 1, Newton 2, Newton 3 , Newton 4 , Bentson 1, Bentson 2 ,Mani ,Vertebral,Modifiedcerebral,Berenstein, Simmons 1, Simmons 2, Simmons modified,Cobra 1, Cobra 2,Hook , Shepherd Hook,Renal double curve, Amir Motarjemeи Amir Motarjeme Cane, Reuter,Mikaelsson,KA2, Hockey Stick,Modified Hook 1,Modified Hook 2, Modified Hook 3,Straight Selective, RBI,RIM, Multipurpose A1. Длина катетеров 40, 65 , 80 100 ,110 и 125см, . Размер катетеров 4 и 5F, Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.040" (1.02мм), 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" (0.89мм) и 0.038" (0.97мм). Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Сужающийся кончик катетера для облегчения позиционирования в сосуде. Материал кончика - сплав вольфрама для превосходной вихуализации Материал втулки катетера мягкий полиуретан. Эргономичный дизайн крыльев втулки. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Протяженность гидрофильного покрытия: 25см для катетеров 40 и 65см, 40см для катетеров 100 и 125см. Пропускная способность для катетеров катетеров для промывания без оплетки/с оплеткой: Пропускная способность катетеров: 15-20мл/сек (1050psi) для катетеров 4F и 15-27 мл/сек (1200 psi) для катетеров 5F. .. Наличие стикера голубого цвета с надписью Legato и крючка голубого цвета на упаковке катетера. Упакован в стерильную упаковку. | шт | 20 | 27650 | 553000 | не состоявшися | не состоялся | не состоялся | не состоялся
109 | Катетер кардиологический диагностический | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Различные варианты дизайна кончика: JudkinsLeft, Judkinsleft с коротким кончиком, Judkinsright, Judkinsright с коротким кончиком, Judkinsright модифицированный, Amplatzleft, Amplatzright, левый коронарный bypass, правый коронарный bypass, Progressiveright, Internalmammary, cardialpigtail, педиатрический Pigtail, педиатрический Judkinsright и left, многоцелевой, Sones. Катетер диагностический для катетеризации правой и левой коронарной артерии через лучевой доступ-трансрадиальный. Различные конфигурации кончика катетеров ult 1,2,3, 4, 4.5 Длина катетеров 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110,125 см,. Размер катетеров 3 (для педиатрических FEP), 4, 5 и 6F, Внутренний диаметр для катетеров 0.027" (0.69мм) для катетеров 3F,для катетеров 4F не менее 0.042" (1.07мм), не менее 0.046" (1.17мм) и не менее 0.052" (1.32мм) для катетеров 5F, 0.054" (1.37мм) и 0.059" (1.49мм) для катетеров 6F. Различная длина кончика катетеров. Рекомендованный проводник от 0.021" до 0.038" (в зависимости от размера катетера) . Наличие катетеров с увеличенным просветом. Наличие катетеров с конфигруцией кончика типа bumpertip (упругий кончик). Наличие 1 или 2 боковых отверстий для проведения вентрикулографииДвойная стальная оплетка стенок катетеров, наличие катетеров без оплетки. Материал катетера нейлон пебакс. Материал втулки катетера поликарбонат. Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление не меньше 1200psi (81, 6 bar). Упакован в стерильную упаковку | шт | 5 | 9900 | 49500 | ТОО "MST Synergy" | один участник | ТОО "MST Synergy" | один участник | 9900 |  | 49500 | [21 empty] | 9900
110 | Эмболизационные частицы PVA во флаконе | Эмболизационные частицы ПВА предназначены для эмболизациигиперваскулязированных периферических опухолей, включая лейомиому матки и периферические артериовенозные мальформации. Материал эмболизата -вспененный поливинилалкоголь. Упакованы в стеклянные флаконы по 15 мл с завинчивающейся крышечкой. В каждом флаконе 100 мг ПВА в сухом виде. Флаконы длинной 730мм для удобства открытия одной рукой. Различные размеры частиц для точной эмболизации целевых сосудов с цветовой кодировкой: 45-150 мкм(жёлтый), 150-250 мкм (фиолетовый), 250-355 мкм (синий), 355-500 мкм(зелёный), 500-710мкм(оранжевый), 710-1000мкм (голубой), 1000-1180 мкм(красный). Каждый флакон упакован в индивидуальную стерильную упаковку.Совместимость с катетерами 0,046" (1168 мкм), 0,040" (1016 мкм) и микрокатетерами0,028" (711 мкм), 0,027" (686 мкм), 0,024" (610 мкм), 0,020" (508 мкм). Катетер аспирационный для удаления мягких тромбов из просвета коронарных и периферических сосудов с проводниковым стилетом. Двойной просвет катетера - для проводника и аспирации. Совместим с проводником 0.014 (0,36мм). Максимальный размер аспирационного просвета 0.068”/1.73mm. Рабочая длина катетера не менее 140cm. Катетер проводится про гайду 6F с просветом не менее 0.070”/1.78mm. Аспирационный объем катетер не менее 1.56 х 10-3 кв. дюймов. Наличие рентгеноконтрастной метки на расстоянии 2mm от дистального конца. Наличие трех (3) нерентгеноконтрастных меток на расстоянии 90cm, 100cm, и 110cm от дистального края. Гидрофильное покрытие дистальных 20см. Длина катетера быстрой замены 12см. Материал катетера снаружи - нейлон и пебакс, внутри политетрафторэтилен. Наличие оплетки из нержавеющей стали 139см. В состав набора входят: катетер аспирационный (1), шприцы 30 мл для аспирации (2шт), помпа (шприц) для промывания объемом 4мл (1шт) с оранжевым поршнем, фильтры-корзинки с размером пор не более 70микрон (2шт), емкость для сбора жидкости объемом 60 мл (1шт), линия с трехстворчатым краником на конце длиной 21.5см (1шт) | шт | 10 | 50000 | 500000 | ТОО "MST Synergy" | один участник | ТОО "MST Synergy" | один участник | 50000 |  | 500000 | [21 empty] | 50000
111 | Устройство для вращения проводника (торк-девайс) | Эргономичный торк-девайс, разработанный для улучшения манипуляций кончиком проводника. Однокомпонентный пластиковый корпус с кнопкой для фиксирования проводника, возможность использования как на гидрофильном, так и на PTFE покрытом проводнике, обеспечивает легкую навигацию проводника и удаление для его быстрой замены. Совместимы с проводниками 0.18"-0.38". Длина рентгенконтрастной части: 3 см. Материал сердечника: сталь. Тип сердечника: конический. Варианты дистального кончика: наличие прямой Жесткость кончика: 1.0 г. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное. Покрытие проксимальной спирали: PTFE. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 12 см | шт | 10 | 5880 | 58800 | не состоявшися | не состоялся | не состоялся | не состоялся
112 | Интродьюсер в комплекте с иглой для трансрадиального доступа | Интродьюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Наличие ушка на интродьюсере для подшивания к коже, что обеспечивает удобство фиксации интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Длина дилататора (мм): 125; 155. Наличие выбора диаметра прямого, стального мини проводника: 0,018", 0,021",0,025". Длина прямого, стального мини проводника 45см. Игла 20Gx 35мм (для мини проводника 0,025"), игла 21Gx 35мм (для мини проводника 0,018"), игла 22Gx 35мм (для мини проводника 0,018"). | шт | 5 | 11400 | 57000 | не состоявшися | не состоялся | не состоялся | не состоялся
113 | Коронарный управляемый проводник для субтотальных и диффузных окклюзии | Коронарные проводники для для субтотальных и диффузных окклюзии Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 180 см. Наличие длин спирали: 11,12.30,20,17, Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3, 11,17,20, см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15, 25 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Возможность удлинения до: не менее 300 см Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное Варианты жесткости кончика: наличие высокой гибкости, гибкий, средней гибкости, жесткий, высокой жесткости. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой и J Степень жесткости кончика в граммах, 0.8г, 1.0 г, 3.0 г,4.0 г,5.0 г.6.0 г, 9.0 г, 12.0 г,20.0 г. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения и так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24 | шт | 10 | 43400 | 434000 | ТОО "ImportMed" | состоялся | ТОО "ImportMed" | ТОО "МедКор" | 43380 | 43381 | 433800 |  |  |  |  | 43381 | 43380
114 | Стент самораскрывающийся для периферических артерий на системе доставки. | Стент самораскрывающийся для периферических артерий на системе доставки. Стент предназначен для лечения стенотических поражений и рестенозов поверхностной бедренной и подколенных артерий. Возможность установки в среднюю и дистальную часть подколенной артерии. Материал стентанитинол. Высокая радиальная устойчивость, равномерная по всей длине стента. Высокая гибкость стента. Стент имеет расширяющиеся концы для улучшения его фиксации в сосуде. Ячейки стента открытые. Вершины ячеек не выпячиваются наружу при сгибании стента. Отсутствие смятия стента в просвете сосуда при сгибании. Диаметр стента, не более – 5, 6, 7 мм. Длина стента, мм, не менее - 20, 30, 40мм. Количество маркеров с дистальной стороны стента–6,с проксимальной стороны-6. Укорочение стента при раскрытии, не более – 12 %. МРТ-совместимость стента. Конструкция системы доставки триаксиальная, для улучшения навигации и передачи момента силы 1:1. Система доставки - по проводнику (OTW). Возможность использования системы при помощи одной руки. Возможность контрлатерального доступа. Возможность ретроградного пунктирования артерий ниже колена. Совместимость с проводниками, не более – 0,035 дюйм. Длина системы доставки, не менее – 80, 135см. Совместимость с интродьюссером, не более – 5 F. | шт | 3 | 612500 | 1837500 | ТОО "Terraniolla" | один участник | ТОО "Terraniolla" | один участник | 612450 |  | 1837350 | [14 empty] | 612450
115 | Стент самораскрывающийся повздошный для периферических артерий на системе доставки. | Стент самораскрывающийся для периферических артерий на системе доставки. Стент предназначен для лечения стенотических поражений и рестенозов подвздошных артерий. Система доставки - по проводнику (OTW). Стент из нитинола.Ячейкистента открытые. Стент имеет расширяющиеся концы для улучшения его фиксации в сосуде. Рентгеноконтрастные маркеры с обоих сторон стента. Материал маркеров - тантал или аналог. Количество маркеров с дистальной стороны стента – 4, с проксимальной стороны – 4. Наличие блокиратора, препятствующего преждевременной активации раскрытия стента. Атравматичный мягкий конусообразный скругленный дистальный конец внутреннего катетера системы доставки. МРТ-совместимость стента. Диаметр стента, не более - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 мм. Длина стента, не менее - 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 мм. Длина системы доставки, не менее – 80, 135 см. Совместимость с проводниками, не более – 0,035 дюйм. Совместимость с интродьюссером, не более - 6 F. | шт | 5 | 380000 | 1900000 | ТОО "Terraniolla" | один участник | ТОО "Terraniolla" | один участник | 379990 |  | 1899950 | [14 empty] | 379990
116 | Дилятационный баллонный катетер для ЧТА. | Дилятационный баллонный катетер для ЧТА. Предназначен для расширения стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренных, подколенной, коленной и почечной артериях и для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Баллон циллиндрической формы. Комплаенсность минимальная. Баллон выполнен из нейлона. Количество складок на баллоне, не менее – 2. Возможность инфляции баллона без проводника. Быстрая дефляция баллона. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения. Гидрофобное покрытие баллона. Дизайн штифта коаксиальный. Кончик катетера имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Диаметр баллона, не менее - 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12мм. Длина баллона, не менее - 20; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 220 мм. Увеличение диаметра баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва, не более - 8% Номинальное давление, не менее – 6 атм. Расчетное давление разрыва, не менее -10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 атм. Длина системы доставки, не менее – 75; 100; 130 см. Количество рентгеноконтрастных маркеров, не менее – 2. Совместимый проводник, не более – 0,035 дюйм. Совместимость с интродьюсером, не более – 5, 6, 7, 8F | шт | 10 | 84000 | 840000 | ТОО "Terraniolla" | один участник | ТОО "Terraniolla" | один участник | 83980 |  | 839800 | [14 empty] | 83980
117 | Дилятационный баллонный катетер для ЧТА. | Дилятационный баллонный катетер для ЧТА. Предназначен для расширения стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренных, подколенной, коленной и почечной артериях и для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Баллон циллиндрической формы. Баллон выполнен из нейлона. Количество складок на баллоне, не менее – 2. Возможность инфляции баллона без проводника. Быстрая дефляция баллона. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения. Гидрофобное покрытие баллона. Дизайн штифта коаксиальный. Диаметр баллона, не менее - 1,25; 1,5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 5мм Длина баллона, не менее - 15; 20; 40; 80; 100; 120; 150; 220 мм. Увеличение диаметра баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва, не более - 8% Номинальное давление, не менее – 6 атм. Расчетное давление разрыва, не менее – 13, 14, 15, 16атм Длина системы доставки, не менее - 100; 130; 150 см. Количество рентгеноконтрастных маркеров, не менее – 2. Совместимый проводник, не более – 0,014 дюйм Совместимость с интродьюсером, не более 4 F | шт | 10 | 101000 | 1010000 | ТОО "Terraniolla" | состоялся | ТОО "Terraniolla" | ТОО "Kaz-pharm (Каз фарм)" | 100990 | 101000 | 1009900 | [14 empty] | 100990 |  | 101000
118 | Поддерживающий катетер для внутрисосудистых вмешательствах на периферических артериях. | Поддерживающий катетер для внутрисосудистых вмешательствах на периферических артериях.Предназначен для поддержки, смены проводника и введения контрастных растворов. Длина катетера, не менее - 65; 90; 135; 150 см. Совместимость с проводником и не более - дюйм Совметимость с интродьюссером и с проводниковым катетером, не более – 4, 5 F Внутренний просвет катетера, не более - 0,36; 0,46; 0,89 мм Максимальный радиус перегиба, не менее – 6 мм Конусное сужение кончика катетера для облегчения введения инструмента в пораженный участок. Атравматичный кончик в виде суженя для упрощения ведения и продвижения катетера через стенозированные периферические сосуды или зоны полной хронической окклюзии сосудов. Гидрофильное покрытие дистальной части катетера для уменьшения трения и улучшения проводимости по извитым сосудам, длиной, не менее - 40 см. Количество рентгеноконтрастных маркеров дистальной части катетера, не менее–15. Длина дистальной части катетера с маркерами, не менее – 30 см. Длина каждого ренгенконтрастного маркера для улучшения визуализации, не менее - 10 мм, Ширина первого дистального маркера должна отличаться от ширины остальных маркеров. Двойные маркерные полосы на расстоянии 100 и 200 мм от дистального кончика катетера. Расстояние между маркерами, не более - 10 мм. Катетер должен выдерживать давление, не менее – 20 атм. | шт | 5 | 115000 | 575000 | ТОО "Terraniolla" | состоялся | ТОО "Terraniolla" | ТОО "Kaz-pharm (Каз фарм)" | 114990 | 115000 | 574950 | [14 empty] | 114990 |  | 115000
119 | Дилятационный баллонный катетер с лекарственным покрытием для артерий ниже колена. | Дилятационный баллонный катетер с лекарственным покрытием для артерий ниже колена. Предназначен для черзкожнойангиопластики периферических артерий и снижения частоты рестенозов. Баллон циллиндрической формы, выполнен из нейлона. Действующее лекарственное вещество - паклитаксел. Длина покрытия соответствует длине баллона. Возможность инфляции баллона без введенного проводника в просвет катетера. Время аппликации лекарственного вещества на стенку сосуда при раскрытии баллона, не более - 30 сек. Равномерное выделение лекарственного вещества в стенку сосуда. Количество рентгеноконтрастных маркеров, не менее – 2 шт. Дизайн шафта коаксиальный. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Наличие разъема типа Льюер для подсоединения утройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Длина баллона, 40; 80; 100; 120; 150 мм. Диаметр баллона, 2; 2.5; 3; 3.5; 4 мм. Номинальное давление наполнения баллона, не более - 6 атм. Расчетное давление разрыва, не менее - 15 атм. Длина катетера - 150 см. Совместимый проводник, не более – 0,014 дюйм Дистальный диаметр кончика, не более – 0,019 дюйм Минимальный размер совместимого интродьюссера, не менее - 5 F | шт | 2 | 556000 | 1112000 | ТОО "Terraniolla" | один участник | ТОО "Terraniolla" | один участник | 555990 |  | 1111980 | [14 empty] | 555990
120 | Периферический проводник 0,14 | Диаметр: 0,014" (0.33 мм) Наличие длин, см: 180, 300 см. Возможность удлинения на 150-165 см Длина рентгенконтрастной части: 3 см. Материал сердечника: сталь. Тип сердечника: конический. Варианты дистального кончика: наличие прямой Жесткость кончика: 1.0 г. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное. Покрытие проксимальной спирали: PTFE. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 12 см | шт | 10 | 65300 | 653000 | ТОО "ImportMed" | состоялся | ТОО "ImportMed" | ТОО "МедКор" | 65280 | 65281 | 652800 |  |  |  |  | 65281 | 65280
121 | Гибридный проводниковый катетер для трансфеморальной и трансрадиальной интервенции | Различная жесткость у проксимальной, средней и дистальной части проводникового катетера. Наличие размеров: 6, 7, 8, Fr. Наличие атравматичного кончика. Округлённые края дистального кончика с внешней и внутренней стороны. Наличие боковых отверстий, Наличие укороченных кончиков. Материал внутреннего слоя PTFE. Большой внутренний просвет: для катетера 6Fr - не менее 0,071" (1,80мм), для катетера 7Fr - не менее 0,081"(2.05мм), для катетера 8Fr - не менее 0,090" (2.28мм), длина 100см. Повышенная визуализация. | шт | 5 | 41500 | 207500 | ТОО "ImportMed" | состоялся | ТОО "ImportMed" | ТОО "МедКор" | 41480 | 41481 | 207400 |  |  |  |  | 41481 | 41480
122 | Аспирационный катетер Cathfish, размерами: 6F, 7F | Катетер аспирационный для удаления мягких тромбов из просвета коронарных и периферических сосудов с проводниковым стилетом. Двойной просвет катетера - для проводника и аспирации. В меньший просвет вводится проводник диаметром 0.014” для облегчения продвижения катетера, а больший просвет предназначен для аспирации. Совместим с проводником 0.014 (0.36 мм). Рабочая длина катетера не менее 145 см. Наличие рентгеноконтрастной метки на расстоянии 3 мм от дистального конца. Гидрофильное покрытие на проксимальной части 25 см. Наличие диаметров 6 Fr, 7 Fr. Наружный диаметр для катетера 6 Fr - 0.071" (1.80 мм), для катетера 7 Fr - 0.081" (2.06 мм). Заполняемость щприца 20 мл: для катетера 6 Fr - 18 с, для катетера 7 Fr - 10 с. В набор входят: аспирационный катетер 145 см - 1 шт, стилет - 1 шт, удлинительная линия 30 см с запорным краником - 1 шт, шприц аспиратор 60 мл - 1 шт, сеточный фильтр 40 мкм - 2 шт. | шт | 1 | 154300 | 154300 | ТОО "МедКор" | состоялся | ТОО "МедКор" | ТОО "ImportMed" | 154280 | 154281 | 154280 |  |  |  |  | 154280 | 154281
123 | Система защиты от эмболии | Фильтр для защиты от дистальной эмболии. Концентрическая конструкция позволяет симметрично расширять фильтр, что обеспечивает хорошее прилегание к стенке сосуда. Материал устройства – нитинол (никелит титана), дизайн устройства - плетенная микросетка, 4 рентгенконтрастных маркера на конце прутьев и 3 маркера (дистальный кончик катетера, на дистальной и проксимальной части системы защиты). Характеристики: атравмотический кончик с рентгеноконтрастной меткой, длина корзины 19,6-23,1 мм (в зависимости от диаметра), Гибкость выбора с любым проводником 0,014 дюйма, для прохождения сложных поражении. Профиль дистальной части в сложенном состоянии 3,5-4,5 Fr. Рабочая длина доставки катетера – 165 см, удаляющего – 150 см. Устройство при извлечении одновременно закрывает фильтр со всех сторон, также можно производить закрытие под любым углом. Гибкий катетер доставки и мягкий дизайн наконечника обеспечивают улучшенную отслеживаемость в сложной анатомии. Размеры: Ø корзины Small ( для сосудов 3.0-4,5 мм), Large (для сосудов 4,5-6,5 мм). Устройство для извлечения одновременно закрывает фильтр со всех сторон, чтобы минимизировать потерю эмболов. | шт | 2 | 601000 | 1202000 | ТОО "МедКор" | состоялся | ТОО "МедКор" | ТОО "ImportMed" | 600950 | 600951 | 1201900 |  |  |  |  | 600950 | 600951
124 | Каротидный стент | " Самораскрывающийся каротидный стент с устойчивой защитой от тромбоэмболии, двухслойная сетчатая конструкция • Совместим с микрокатетерами 0,014” • Диаметр стента от 5 мм до 10 мм • Профиль – 1,67 мм • Площадь открытой ячейки около 0.3 мм2 • Рабочая длина – 16 - 40 мм • Длина стента (общая) – 22 - 47 мм • Возможна репозиция стента при раскрытии до 50% его полной длины | шт | 2 | 601000 | 1202000 | ТОО "МедКор" | состоялся | ТОО "МедКор" | ТОО "ImportMed" | 600950 | 600951 | 1201900 |  |  |  |  | 600950 | 600951
125 | Система коронарного стента BioMatrix Alpha c лекарственным покрытием Biolimus A9 размерами стерильная, однократного применения | Коронарный стент с лекарственным покрытием на основе высоколипофильного цитостатика. Назначение Для проведения стентирования коронарных артерий. Основные функциональные требования, технические характеристики Возможность выбора диаметра стента 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм. Широкого диапазона длины стента 9, 14, 19, 24, 29, 33, 36 мм. Лекарственное покрытие с высоколипофильным цитостатиком. Биодеградируемое покрытие включающего лекарственное вещество на основе полилактонной кислоты. Покрытие только на внешней поверхности стента. Полное высвобождения лекарственного вещества и разрушения полимерного покрытия в течение 6-9 мес. Материал стента на основе кобальт-хромового сплава в соответсвтвии с ASTM F562. Дизайн балок – гофрированные кольца, дизайн ячеек – прямые перемычки с дугообразными коннекторами. Толщина стенки 84 мкм (SV), 88 мкм (MV), Поперечный профиль стента не более 0,045” Кроссинг профиля для стента диаметром 3 мм не более 0,045” Содержание лекарственного вещества не менее 15,6 мкг/мм длинны стента. Входной профиль стента в стеноз – не более 0,016” Расчетное давление разрыва 16 АТМ для стентов диаметром 2,25-3,00 мм; 14 АТМ для диаметров 3,5-4,0 мм. Номинальное давление не выше 8 ATM. Усовершенствованная система доставки стента быстрой замены NDS5 Рабочая длина шахты – не более 142 см Размеры по заявке заказчика | шт | 2 | 201900 | 403800 | ТОО "МедКор" | состоялся | ТОО "МедКор" | ТОО "ImportMed" | 201850 | 201851 | 403700 |  |  |  |  | 201850 | 201851
126 | Коронарный управляемый проводник для острых окклюзии | Универсальные коронарные проводник для острых окклюзии Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 180-190 см Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5. 0,7 г. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15- 25 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Возможность удлинения до: не менее 300 см Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой и J Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24 | шт | 5 | 38000 | 190000 | ТОО "ImportMed" | состоялся | ТОО "ImportMed" | ТОО "МедКор" | 37980 | 37981 | 189900 |  |  |  |  | 37981 | 37980
127 | Каротидный стент с противоэмболической защитной системой | Самораскрывающийся нитиноловый стент для сонных артерий. Толщина страты 240 μm. Стент полностью рентгеноконтрастный и не требует наличия маркеров, что существенно упрощает и ускоряет процедуру его позиционирования. Защитная система снаружи каркаса стента в виде сетчатого рукав из нити полиэтилентерефталата (PET), толщиной 20 мкм. Обеспечивает непрерывную противоэмболическую защиту за счет размер пор 165 мкм. Стент должен иметь нулевое укорочение. Стент должен иметь открытую ячейку и одинаковую радиальную устойчивостью по всей длине. Наличие технологии поддержания оптимальной длины размещения независимо от диаметра сосуда, что устраняет необходимость в конической конструкции стента и упрощает работу в извилистой анатомии. Системе доставки 6F c RX-портом на расстоянии 33 см. Совместимость с проводником 0.014", проксимальными или дистальными устройствами EPD. Диаметр от 6 до 10 мм, длина от 20 до 60 мм. Рабочая длина 135см. | шт | 2 | 650000 | 1300000 | ТОО "Олива" | один участник | ТОО "Олива" | один участник | 650000 |  | 1300000 | [15 empty] | 650000
128 | Интракраниальный стент для лечения стенозов | Интракраниальный стент для лечения стенозов. Рекомендуемый диаметр сосудов от 1,5 мм до 6,0 мм. Диаметр стентов от 3,0 мм до 6,5 мм. Длина стента от 15 мм до 30 мм. Благодаря низкому профилю стент от 3 мм до 5.5 мм может быть доставлен через катетер 0,0165 дюйма, в результате для доставки стента не требуется замена микрокатетера, что минимизирует время процедуры и процедурные риски. Стент диаметром 6,5 мм может быть доставлен через микрокатетер 0,021 дюйма. Возможность репозиционирования стента в случае его раскрытия до 90%. 3 дистальных и 3 проксимальных платиноиридиевых маркера и центральный маркер на толкателе. |  | 1 | 1305000 | 1305000 | ТОО "Олива" | один участник | ТОО "Олива" | один участник | 1305000 |  | 1305000 | [13 empty] | 1304990 |  | 1305000
129 | PTA баллоный катетер | Баллонный катетер для лечения стеноза мозговых артерий с целью улучшения перфузии. Баллон двигается по проводнику с внутреннем диаметром 0.0165". Рабочая длина 150 см. Двухпросветный баллонный катетер (OTW), внешний дистальный диаметр 2.7F, внешний проксимальный диаметр 3.7F. Номинальное рабочее давление 6 атм, номинальное давление разрыва 14 атм. Диаметры баллона: 1.5 / 2.0 /2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 мм. Рабочая длина баллона 8 мм. Подвижный кончик длиной 10 мм. Наличие трех маркеров - первый дистальный маркер для гибкого кончика, размещенный для контроля положения катетера, два маркера для номинальной длины баллона. Совместим с проводником ≤ 0.014". Наличие гидрофильного покрытия. Возможность доставки стента через баллонный катетер. | шт | 1 | 360000 | 360000 | ТОО "Олива" | один участник | ТОО "Олива" | один участник | 360000 |  | 360000 | [15 empty] | 360000
130 | Микрокатетер | Проводниковый микрокатетер с низким коэффициентом трения для безопасной доставки терапевтических и диагностических средств в интракраниальное русло. Формируемый кончик для дистальной навигации. Технология плетения с вращающим моментом обеспечивает превосходную крутящую способность и отсутствие овализации и удлинения. Внутреннее PTFE покрытие с низким коэффициентом трения. Многополимерная конструкция, состоящая из 5 различных зон гибкости для обеспечения точной и эффективной навигации. Внутренний диаметр: 0,0165 дюйма, 0,021 дюйма и 0,027 дюйма. Наружный диаметр: 1.9F/2.1F; 2.4F/2.5F; 3.0/F3.6F. Рабочая длина не менее 155 см. Двойное гидрофильное покрытие обеспечивает легкую проходимость. Адаптер типа Льюер с прозрачным окном. Наличие типа катетера с усиленной оплеткой для доставки жестких устройств с не менее чем 7-8 зонами гибкости. Возможность выбора длины 160 и 167 см. | шт | 1 | 330000 | 330000 | ТОО "Олива" | один участник | ТОО "Олива" | один участник | 330000 |  | 330000 | [13 empty] | 329990 |  | 330000
131 | Спираль с переменной мягкостью | Платиново-нитиноловая эмболизирующая спираль, закрепленная на системе доставки–толкателе. Спираль стерильная, одноразового использования, должна применяться для проведения внутрисосудистой эмболизации внутричерепных аневризм и иных нейрососудистых расстройств, артериовенозных мальформаций или фистул, а также для проведения артериальной или венозной эмболизации сосудов периферической системы кровообращения. Спираль должна быть рентгеноконтрастной, для облегчения позиционирования. Наличие на толкателе спирали не менее 2-х рентгеноконтрастных маркеров. Система доставки должна включать в себя толкатель, к которому спираль прикреплена проксимальным концом, интродьюсер, при помощи которого спираль может быть установлена в микрокатетер доставки. Интродьюсер предназначен для механической защиты изделия во время транспортирования и хранения, а также для подачи изделия в микрокатетер. Спираль должна состоять из 3-х компонентов: внешняя спираль – платина, первый внутренний корд – нитинол, второй внутренний корд – ультрафибер. Характеристики спирали: Переменная мягкость спирали должна обеспечивать атравматичность при выводе спирали, создании устойчивой структуры и заполнение полости аневризмы, обеспечение вывода спирали без риска смещения микрокатетера. Переменная мягкость достигается за счет комбинирования экстрамягкого первого дистального витка, средней упругой каркасной части и мягкого проксимального конца. Внутренний корд должен обладать очень высокой прочностью и отвечать за сопротивление спирали на разрыв, что делает возможным безопасное использование спирали, и в случае необходимости, многоразовое выполнение ввода-вывода спирали. Спираль должна иметь 3 типа мягкости: стандартная, мягкая, экстра мягкая. Типы форм: спираль должна иметь 2 типа форм: сферическая, витая. Размеры спирали: внешний диаметр спирали – 0,012 дюйма, длина – от 1 см до 60 см, вторичный диаметр – от 1 мм до 18 мм. Для доставки спирали применяется микрокатетер с просветом не менее 0,010 дюйма. Отделение спирали мгновенное, механическое с использованием отделяющей рукояти. Длина спирали на выбор Заказчика (см): 1, 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60. | шт | 1 | 395000 | 395000 | ТОО "Олива" | один участник | ТОО "Олива" | один участник | 395000 |  | 395000 | [13 empty] | 394990 |  | 395000
132 | Система отделяемых спиралей | Спираль эмболизирующая платиновая закрепленная на системе доставки. Применяется для проведения внутрисосудистой эмболизации внутричерепных аневризм и аневризм периферических сосудов. Спираль должна быть рентгеноконтрастная, наличие 2 маркеров для точности размещения. Система доставки должна включать толкатель, к которому спираль прикреплена проксимальным концом, интродьюсер, при помощи которого спираль может быть установлена в микрокатетер доставки. Интродьюсер предназначен для механической защиты изделия во время транспортирования и хранения, а также для подачи изделия в микрокатетер. Спираль должна состоять из 3-х компонентов: внешняя спираль – платина, внутренняя спираль – нитинол, внутренний корд – нитинол. Плотная структура, состоящая одновременно из внешней платиновой и внутренней нитиноловой спирали должна гарантировать долгосрочное сохранение изначальной формы, образовавшейся после эмболизации с минимальной вероятностью реканализации. Внутренний нитиноловый корд должен обладать очень высокой прочностью и отвечать за сопротивление спирали на разрыв. Внутренний нитиноловый корд обеспечивает создание каркаса и плотного заполнения спирали с минимальной вероятностью реканализации. Спираль должна иметь 3 типа мягкости: стандартная, мягкая, экстрамягкая. Типы форм: обязательное наличие 3-х типов форм: сферическая, витая, прямая спираль с загнутым дистальным концом. Размеры спирали: внешний диаметр спирали – 0,020 дюйма, длина – от 2 см до 60 см, вторичный диаметр – от 1 мм до 32 мм. Отделение спирали: мгновенное, механическое с использованием отделяющей рукояти. | шт | 2 | 395000 | 790000 | ТОО "Олива" | один участник | ТОО "Олива" | один участник | 395000 |  | 790000 | [13 empty] | 394990 |  | 395000
133 | Мирокатетр для доставки спиралей | Гидрофильный стерильный микрокатетер диаметром 2.95F/2.6F и внутренним просветом 0.025" для выполнения доставки эмболизационных спиралей. Катетер должен иметь 8 переходных зон, коническую форму и два рентгенконтрастных маркера на конце. Совместим с проводником ≤0.020". Общая длина: 153см, рабочая длина: 150 см, тип кончика: прямой, 45, 90, 130. Наличие двойной нитиноловой оплетки по всей длине, покрытия из полимера и эластичного дистального кончика. | шт | 1 | 290000 | 290000 | ТОО "Олива" | один участник | ТОО "Олива" | один участник | 290000 |  | 290000 | [13 empty] | 290000 |  | 290000
134 | Коронарная стентовая система с покрытием Sirolimus размерами (мм): малый (small) - диаметром 2,25; 2,50; 2,75; 3,0; средний (medium) – диаметром 3,5; 4,0; длиной стента (мм) 9; 13; 15; 18; 22; 26; 30; 35 и 40 с устройством доставки быстрой смены. | Материал стента: кобальт-хромовый сплав, L-605 с двумя типами покрытия. 1) Пассивное покрытие: аморфный карбид кремния, 2) активное покрытие: биодеградируемый полимер Полилактид (L-ПЛА, Poly-L-LacticAcid, PLLA) включающий антипролиферативный препарат Сиролимус. Доза лекарственного вещества не более 1.4 мкг/мм2. Лекарственное вещество выделяется в течении 12-14 недель. Толщина каркаса для стентов Ø 2,25 -3,00 мм - не более 60 мкм (0,0024”) и для Ø 3,5-4,0 мм – не более 80мкм (0,0031”). Кроссинг профиль стента не более 0.039” (0.994 мм) для Ø3мм. Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 мм. Система доставки быстрой смены. Предукорочениестента номинальным диаметром 2.25-3.0мм: 0% и диаметром 3.5-4.0 мм: -0.7%. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта) гидрофильное. Два вмонтированных платиноиридиевых маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника не более 0.014” (0.3556 мм). Диаметр проводникового катетера не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056” (1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа) - 0.017” (0.4318 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта) не более 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром не более 2.25 – 3.5 мм - 2,6 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 4,0 мм не более 2,8 F. Номинальное давление не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для всех размеров. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 8 атм.: 2.25 мм. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 16 атм.: 2,50 мм. Наличие Системы усиленной передачи воздействия шафта. Маркеры тубуса (шафта) на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. Подтверждение клинической эффективности и безопасности стента по результатам рандромизированных клинических исследований с участием не менее 32500 пациентов. Срок хранения не менее 24 месяцев. | шт | 2 | 240500 | 481000 | ТОО "Аsia Med Engineering" | один участник | ТОО "Аsia Med Engineering" | один участник | 240000 |  | 480000 | 240000
135 | Катетер баллонный для ЧТА с лекарственным покрытием паклитаксел | Катетер баллонный для ЧТА выделяющий паклитаксел, стерильный, однократного применения. Система доставки: катетер OTW (по проводнику). Покрытие баллона - равномерное покрытие связующим носителем-матрицей, содержащей не более 3 мкг паклитаксела на 1 кв.мм. Матрица покрытия - паклитаксел и бутирил-тригексилцитрат. Наличие системы защиты баллона от повреждения. Наличие рентгенконтрастных маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров: 2 шт. Диаметр шафта не более 3,8F. Номинальное давление (NP) не более 6 атм. Расчетное давление разрыва баллона (RBP) не более 15 атм (ø 2,0-5.0мм), и не более 12 атм (ø 6.0-7.0мм). Минимальный диаметр интродьюсера: 4F (ø 2.0 - 4.0 мм), 5F (ø 5.0-7.0мм). Совместимость с проводником - 0.018 ". На проксимальном конце катетера расположено два порта Люэра. Рабочая длина системы доставки (см): 90; 130; 150. Диаметр баллона (мм): 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0. Длина баллона (мм) 40,0; 80,0; 120,0. |  | 5 | 240500 | 1202500 | ТОО "Аsia Med Engineering" | один участник | ТОО "Аsia Med Engineering" | один участник | 240000 |  | 1200000 | 240000
136 | Периферический катетер баллонный дилатационный 0,18 | Периферический катетер баллонный дилатационный с рабочей длиной доставляющей системы 90, 130 и 150 см. Система доставки: катетер OTW (по проводнику). Материал баллона: полукристаллический полимер. Укладка баллона на катетере: 5-ти лепестковая. Наличие на баллоне гидрофобного покрытия с лоскутным нанесением. Наличие рентгенконтрастных маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров не менее 2 шт. Диаметр шафта: не более 3,8 и не более 3,9F (для Ø 6.0/7.0 мм x 170-200 мм). Номинальное давление (NP) не менее 6 атм. Расчетное давление разрыва баллона (RBP) не менее: 12 атм (ø 5.0мм x 150мм, ø 6.0-7.0мм х 20-200мм), не менее 13 атм (ø 4.0-5.0мм x 170-200 мм), не менее 14 атм (ø 2.0 - 3.5мм x 200мм), не менее 5 атм (ø 2.0 - 3.5мм x 20 - 170мм, ø 4.0мм x 20 - 150мм, ø 5.0мм x 20 - 120мм). Минимальный диаметр интродьюсера не более 4F (ø 2.0 - 7.0 мм), не более 5F (ø 6.0 x 120 - 200 мм, ø 7.0 x 80 - 200 мм). Совместимость с проводником 0.018 ". Размеры: диаметр баллона 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 мм. Длина баллона 20, 40, 60, 80,120,150, 170, 200 мм. | шт | 7 | 85500 | 598500 | ТОО "Аsia Med Engineering" | один участник | ТОО "Аsia Med Engineering" | один участник | 85000 |  | 595000 | 85000
137 | Клапан гемостатический. | Клапан гемостатический. Материал корпуса, ротатора и колпачка прозрачный поликарбонат. Опорная шайба акрилонитрил-бутадиен-стирен. Материал клапана силикон. Внутренний просвет корпуса 7.2F (0.094") (2.4мм). Наличие безвоздушного ротатора, защелкивающегося колпачка. Трехлепестковый дизайн силиконового диска голубого цвета в просвете для улучшения гемостатичсекой функции клапана. Открытие клапана осуществляется нажатием кнопки, для закрытия оттянуть кнопку. | шт | 30 | 11360 | 340800 | не состоявшися | не состоялся | не состоялся | не состоялся
138 | Опционный вена-кава фильтр | Опциональный фильтр из нержавеющей стали 316 LVM, для постоянной или временной имплантации (без ограничения времени для удаления), конический, с двумя уровнями. Верхний (фиксирующий) уровень из шести коротких ножек, с дистальными концами в форме крючков для активного крепления и нижний (центрирующий) уровень из трех длинных ножек, две из них с филированными атравматичными для сосудов концами, а третья имеет на конце петлю, позволяющую проталкивать фильтр при имплантации феморальным и подколенным доступом. Немагнитный, условно совместимый с МРТ до 3 Тесла. Соединение ножек без спаек, уменьшающее риск излома. Высота фильтра - 55 мм, вес - менее 1 гр, диаметр ножек 0,3 мм. Подходит для полой вены до 32 мм в диаметре. Комплект включает катетер-интродьюсер 7F с рентгеноконтрастной меткой, расширитель, доставляющий катетер, пункционную иглу 17G и J-образный проводник .035”, 9F, 150/180cm. | шт | 2 | 475000 | 950000 | ИП Medger | состоялся | ИП Medger | ТОО "TeDeCo" | 474500 | 474900 | 949000 | [18 empty] | 474900 |  | 474500
139 | Устройство для удаления и репозиционирования вена-кава фильтра | Комплект для удаления и / или переустановки вена-кава фильтра югулярным доступом: с прямыми, изогнутыми щипцами или с регулируемым углом зоны сгиба. Комплектность: Катетер-интродьюсер 9FR ID (внутренний диаметр)- полиэтилен HD. Расширитель 9F - полиэтилен HD. Катетер 7F - полиэтилен HD. Устройство с щипцами. Пункционная игла - нержавеющая сталь 304. J-образный проводник - нержавеющая сталь 304 с тефлоновым покрытием. Диаметр проволоки лапок (мм) – 0,4; материал - нержавеющая сталь 316 LVM*; Диаметр щипцов (мм) – 12-15; Длина щипцов (мм) – 24; Угол раскрытия (°) для регулируемого устройства- 140-145. | шт | 2 | 290000 | 580000 | ИП Medger | состоялся | ИП Medger | ТОО "TeDeCo" | 289500 | 289900 | 579000 | [18 empty] | 289900 |  | 289500
140 | Система стент-графта: Бифуркационный компонент | Проксимальный конец бифуркационной конфигурации стент-графта раскрывается в проксимальной шейке и верхней части аневризмы. Проксимальный конец бифуркационной конфигурации состоит из нитиноловых стентов, подшитых к тканому графту. Супраренальная часть проксимального конца не покрыта тканым графтом. Супраренальный стент также имеет фиксирующие штифты для закрепления стент-графта в аорте. Дистальнее аортальная часть раздваивается на 2 меньших трубки: ипсилатеральную подвздошную браншу и короткую контралатеральную браншу. Стенты ипсилатеральной бранши подшиты к внешней поверхности тканого материала, формируя гладкую внутреннюю полость. Стенты контралатеральной бранши подшиты к внутренней поверхности тканого графта. | шт | 1 | 1855500 | 1855500 | ТОО "AB-Service Company" | состоялся | ТОО "AB-Service Company" | ТОО "TeDeCo" | 1855000 | 1855300 | 1855000 | [18 empty] | 1855300 | 1855000
141 | Система стент-графта: Контралатеральный компонент | Проксимальный конец конфигурации контралатеральной бранши раскрывается в короткой контралатеральной бранше бифуркационной конфигурации, а дистальный — в контралатеральной подвздошной артерии. Проксимальный конец конфигурации контралатеральной бранши имеет конфигурацию открытой коронки, которая не содержит материала графта в своих выемках. | шт | 1 | 1145500 | 1145500 | ТОО "AB-Service Company" | состоялся | ТОО "AB-Service Company" | ТОО "TeDeCo" | 1145000 | 1145300 | 1145000 | [18 empty] | 1145300 | 1145000
142 | Система стент-графта: Подвздошный/аортальный/абдоминальный компонент | Конфигурация подвздошной дополнительной части используется, если требуется дополнительно удлинить дистальную часть стент-графта. Его проксимальный конец имеет конфигурацию открытой коронки. Конфигурацию контралатеральной браншу подходящего размера можно использовать в качестве конфигурации подвздошной дополнительной части. Конфигурация аортальной дополнительной части используются, если требуется дополнительно удлинить проксимальную часть стент-графта. Стент-графты аортальной дополнительной части имеют непокрытый проксимальный супраренальный стент с фиксирующими штифтами. | шт | 1 | 1145500 | 1145500 | ТОО "AB-Service Company" | состоялся | ТОО "AB-Service Company" | ТОО "TeDeCo" | 1145000 | 1145300 | 1145000 | [18 empty] | 1145300 | 1145000
143 | Баллонный катетер стент-графта | Баллонный катетер стент-графта диаметр в раздутом состоянии 10-46 (мм); размер шахты 8(F); используемая длина 100 (см); совместимость с интродьюсером 12 (F). Материал – податливый полиуретан, не содержит латекса | шт | 1 | 145500 | 145500 | ТОО "AB-Service Company" | состоялся | ТОО "AB-Service Company" | ТОО "TeDeCo" | 145000 | 145300 | 145000 | [18 empty] | 145300 | 145000
144 | Стенты | Стенты биллиярные на холедах диаметр 8,5 ch длина 8-14 см | шт | 12 | 35000 | 420000 | ТОО "Фарм Гранд" | один участник | ТОО "Фарм Гранд" | один участник | 34950 |  | 419400 | [17 empty] | 34950
145 | Лигатор | Лигатор эндоскопический-применяемый для лечения варикозно-расширенных вен пищевода. Уникальная конструкция дистального колпачка, позволяет распологать лигатурные кольцо за пределами торцевой оптики эндоскопа, что обеспечивает улучшенную визуализацию оперативного поля. 7 зарядный, с возможностью применения с эндоскопа с наружными диаметрами дистальной части от 9,4 до 13 мм, в комплекте с катушкой для сброса колец, катетером длч проведения нити, дистальным колпачком с 7 предустановленным кольцами, коннектором для ирригации. Длина катетера 145 см, диаметр катетера 2,00 мм. В комплекте два одноразовых биопсийных клапана в зависимости от моделя эндоскопа, используемого специалистаами: синий-для эндоскопа марки Olympas и Fujinon, красный для эндоскопов Pentax, производства ООО "Эндо Старс", Россия | набор | 10 | 110000 | 1100000 | ТОО "Фарм Гранд" | один участник | ТОО "Фарм Гранд" | один участник | 109950 |  | 1099500 | [17 empty] | 109950
147385390