## приложение-1
приложение-1
№п/п | Наименования ЛС И МИ | Характеристика ЛС и МИ | Единица Измерения | цена | количество | сумма | срок поставки | место поставки
1 | Лигатор эндоскопический | Лигатор эндоскопический – применяемый для лечения варикозно-расширенных вен пищевода. Уникальная конструкция дистального колпачка, позволяет располагать лигатурные кольца за пределами торцевой оптики эндоскопа, что обеспечивает улучшенную визуализацию оперативного поля. 7 зарядный, с возможностью применения с эндоскопами с наружными диаметрами дистальной части от 8,5 до 13,5 мм, в комплекте с катушкой для сброса колец, катетером для проведения нити, дистальным колпачком с 7 предустановленными кольцами, коннектором для ирригации. Длина катетера 1450 мм. В комплекте два одноразовых биопсийных клапана в зависимости от модели эндоскопа, используемого специалистами | штук | 135000 | 10 | 1350000 | Со дня подписание договора в течении 16 календарных дней. Предварительно согласовать с заказчиком. | г.Шымкент, район Тұран проезд Металлистов,здание1-Б
2 | Щипцы для горячей биопсии с принадлежностями | Щипцы для горячей биопсии с принадлежностями, С ОВАЛЬНЫМИ ЧАШЕЧКАМИ, в металлическом тубусе покрытом тефлоном желтого цвета для обеспечения снижения коэффициента трения и плавного введения в канал эндоскопа, повышенная гибкость для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа, изделие различимо при рентгеноскопии, фенестрированные,без иглы, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм и более, длина 230 см, принадлежности в составе: 1.1. Контейнер для сбора биоматериалов, объём не более 18 мл., с герметично закрывающейся крышкой на резьбовом соединении с вмонтированной ложкой, в стерильной упаковке; 1.2. Инструкция по применению, 10 штук в стерильной упаковке с защитной голограммой - идентификатором производителя | штук | 23300 | 5 | 116500
3 | Помпа ирригационная эндоскопическая | Помпа ирригационная эндоскопическая, в комплект поставки входят: Помпа ирригационная эндоскопическая ENDOMATE PUMP - 1 шт., Трубка соединительная - 2 шт., Адаптер соединительный для дополнительного канала "ВОДА" в гибком эндоскопе (OLYMPUS или PENTAX) - 1 шт., Банка с крышкой - 2 шт., Педаль - 1 шт., Сетевой шнур - 1 шт., Держатель для банки - 1 шт., Руководство по эксплуатации - 1 шт. Назначение Помпа ирригационная эндоскопическая Endomate Pump предназначена для ирригации желудочно-кишечного тракта водой в процессе проведения оперативных и диагностических процедур. Напряжение питания, В 220 Частота сети, Гц 50 Потребление электроэнергии, ВА не более 120 Габаритные размеры (высота х ширина х глубина), мм не более 100 х 200 х330 Масса помпы ирригационной эндоскопической, кг не более 4,5 Индикация и клавиши управления на лицевой панели устройства- Клавиша включения/выключения питания, клавиша-рукоятка регулировк скорости потока жидкости-наличие Регулировка скорости потока жидкости -наличие Индикация установленной скорости потока жидкости-наличие Функция автоматического заполнения канала эндоскопа жидкостью-наличие Минимальная скорость потока жидкости не менее 0,2 л/мин Максимальная скорость потока жидкости не более 1,0 л/мин Возможность жесткого крепления банки с жидкостью в держателе с помощью двигающейся планки Комплектация: Руководство по эксплуатации Педаль-1 шт Сетевой шнур-1 шт Трубка соединительная-2 шт Банка с крышкой-2 шт Адаптер соединительный-1 шт Держатель для банки-1 шт Упаковка Индивидуальная упаковка с каркасом жесткости для хранения и транспортировки | штук | 2300000 | 1 | 2300000
3766500
| Главный врач | К. Калибеков